Утверждаю

Руководитель ФБМСЭ

Главный Федеральный эксперт

Профессор Пузин С.Н.

обеспечение инвалидов с тугоухостью и глухотой техническими средствами реабилитации

Методические рекомендации для специалистов федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, региональных отделений Фонда социального 
страхования Российской Федерации

# Москва – 2007

Составители:

| ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: |
| --- |
| О.С. Андреева | – доктор медицинских наук |
| С.Н. Пузин | – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор |
| Д.И. Лаврова | – доктор медицинских наук, профессор |
| В.И. Байраков | – кандидат медицинских наук |
| Н.Ф. Дементьева | – доктор медицинских наук, профессор |
| Е.В. Лесина |  |
| Российский научный центр аудиологии и слухопротезирования Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: |
| Г.А. Таварткиладзе | – доктор медицинских наук, профессор |
| Н.С. Дмитриев | – доктор медицинских наук |
| Российский государственный медицинский университет |
| А.М. Клочков | – доктор медицинских наук, профессор |

© ФГУ «ФБМСЭ»

Москва – 2007

содержание

|  | Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2. | Типы и виды технических средств реабилитации для инвалидов с патологией органа слуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.1. | Классификация, типы и виды слуховых аппаратов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.2. | Сигнализаторы звука световые и вибрационные, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонное устройство с текстовым выходом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 3. | Клинико-диагностические и реабилитационно-экспертные аспекты обеспечения инвалидов с нарушениями функций слуха техническими средствами реабилитации . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 4. | Организационно-методические аспекты обеспечения инвалидов с нарушениями функции слуха техническими средствами реабилитации (слуховыми аппаратами, телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
|  | Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 77 |
|  | Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 95 |
|  | Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 98 |
|  | Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 101 |

# Введение

Проблема реабилитации инвалидов с нарушениями слуха является одной из актуальных медико-социальных проблем, что обусловлено ростом показателей инвалидности, структурой инвалидности вследствие болезней уха, уровнем трудовой занятости данной категории инвалидов.

Согласно данным государственной статистической отчетности, общее число лиц, впервые и повторно признанных инвалидами в Российской Федерации, в 2000 г. составляло 19,3 тыс. человек, в 2003 г. – 28,9 тыс. человек, в 2004 г. – 30,4 тыс. человек, и в 2005 г. – 35,4 тыс. человек. Удельный вес инвалидов вследствие болезней уха в контингенте всех инвалидов, обратившихся в бюро МСЭ РФ, составлял в 2000 г. – 0,62%, в 2003 г. – 0,87%, в 2004 г. – 0,80%, в 2005 г. – 0,85%. Уровень общей инвалидности вследствие болезней уха был равен в 2000 г. – 1,65; в 2004 г. – 2,66; в 2005 г. – 3,09 на 10 тыс. взрослого населения. В структуре общей инвалидности вследствие болезней уха в Российской Федерации преобладают мужчины, которые составляют 53,1%; больше всего инвалидов молодого возраста, удельный вес которых в 2000 г. составлял 66,3%, в 2003 г. – 63,8%, в 2004 г. – 60,9% и в 2005 г. – 53,9%. Среди инвалидов молодого возраста инвалиды в возрасте 18-19 лет и 20-24 года составляют, соответственно, 30% и 22,6%. Удельный вес инвалидов среднего возраста небольшой, он составлял в 2000 г. – 26%, в 2003 г. – 26,6%, в 2004 г. – 26,3%, в 2005 г. – 20,4%. Удельный вес инвалидов пенсионного возраста был низким: 9,3% – 2001 г. и 9,6% – 2003 г.; затем он постепенно увеличивался: 12,8% – 2004 г.; 25,7% – 2005 г. В структуре общей инвалидности вследствие болезней уха в Российской Федерации преобладают инвалиды III группы, удельный вес которых в 2000 г. был равен 88,1%, в 2004 г. – 88,7%, в 2005 г. – 88,8%. Уровень III группы инвалидности увеличивается: 2001 г. – 1,83; 2003 г. – 2,22; 2004 г. – 2,34; 2005 г. – 2,75 на 10 тыс. взрослого населения. Причиной инвалидности у 57,6% инвалидов является общее заболевание, 40,6% являются инвалидами с детства; у 1,8 % инвалидность связана с прохождением военной службы. В контингенте инвалидов вследствие болезней уха не работают 39,6%, учатся – 31,2%, работают всего лишь 29,2% инвалидов.

Общее число детей, впервые и повторно признанных инвалидами вследствие болезней уха, составило в 2000 г. 12,3 тыс. человек, в 2004 г. – 16,7 тыс. человек, в 2005 г. – 15,9 тыс. человек. Удельный вес детей-инвалидов вследствие болезней уха в общем контингенте детей-инвалидов в 2000 г. был равен 4,5%, в 2004 г. – 4,1%, в 2005 г. – 4%. Уровень общей инвалидности вследствие болезней уха составил 3,73 – в 2000 г.; 5,55 – в 2003 г.; 5,66 – в 2004 г.; 5,47 – в 2005 г. на 10 тыс. детского населения. В структуре общей инвалидности вследствие болезней уха у детей в РФ преобладают мальчики, которые составляю 54-55%; в контингенте первичной инвалидности больше всего детей до 3 лет; в контингенте повторной инвалидности больше всего детей-инвалидов в возрасте 8-14 лет, их удельный вес в среднем равен 40,5%.

Нарушения слуха являются основной причиной ограничений способности данного контингента инвалидов к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности. Важнейшим и нередко единственным средством реабилитации лиц с нарушением слуха является слухопротезирование (электроакустическая коррекция).

В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» решение об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации принимается федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при установлении медицинских показаний и противопоказаний.

Анализ практики работы федеральных учреждений медико-социальной экспертизы с индивидуальной программой реабилитации инвалида показал, что за последние два года она формируется гораздо чаще - в 80-90 % случаев первичного или повторного освидетельствования больных. Однако, имеется много проблем в аспекте правильной оценки специалистами бюро МСЭ нуждаемости инвалидов с патологией органа слуха в технических средствах реабилитации.

Настоящие методические рекомендации ставят своей целью обучение специалистов федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, Фонда социального страхования Российской Федерации знаниям, умениям и навыкам в вопросах обеспечения инвалидов с патологией органа слуха техническими средствами реабилитации (слуховыми аппаратами; телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными).

1. Общие положения

К техническим средствам реабилитации, включенным в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, относятся слуховые аппараты; телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонные устройства с текстовым выходом; сигнализаторы звука световые и вибрационные. Основным показанием к обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами; телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными является нарушение функций органа слуха.

Слух – восприятие звуковых колебаний, осуществляемое органом слуха и слуховым анализатором.

Бурное развитие за последние годы экспериментальной и клинической аудиологии, новые данные о функционировании слухового анализатора, полученные на системном, органном, клеточном и субклеточном уровнях, определили необходимость пересмотра не только основ морфофункциональной организации слуховой системы, но и подходов к дифференциальной и топической диагностике различных форм тугоухости. Этому способствовало и внедрение новых объективных методов исследования, обеспечивающих информацию о тонких механизмах функционирования слухового рецептора.

В функциональном отношении звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты органа слуха тесно связаны между собой, и нарушения анатомической структуры и функции каждого из них быстро сказываются на слуховой чувствительности. В связи с этим различного рода дефекты и травмы в области наружного слухового прохода, барабанной перепонки, системы слуховых косточек, овального или круглого окон, жидкостей лабиринта, спирального нервного узла, улитковой ветви слухового нерва, проводящих нервных слуховых путей и слуховых центров, а также слуховой зоны коры головного мозга могут обусловить нарушение слуха.

Функциональное значение обеих этих систем весьма велико, что наглядно проявляется при поражениях органа слуха звукопроводящего или звуковоспринимающего характера.

Слуховой анализатор подразделяется на периферический отдел, проводящие пути и корковый отдел.

Периферический отдел слухового анализатора обычно разделяют на звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты.

К звукопроводящему аппарату относят наружное и среднее ухо, а также пери- и эндолимфатические пространства внутреннего уха, базилярную пластинку и преддверную мембрану улитки. Звуковоспринимающий аппарат представлен периферическим рецепторным прибором - спиральным органом. Звукопроводящий аппарат служит для доставки звука к рецептору. Звуковоспринимающий аппарат трансформирует механические колебания в процесс нервного возбуждения.

Акустические сигналы, распространяющиеся во внешней среде, воспринимаются мозгом человека в результате ряда преобразований, производимых на различных уровнях слуховой системы.

Характерно, что входной акустический сигнал вначале разлагается на некоторые спектрально-временные компоненты, которые затем кодируются в виде многоканальных импульсных последовательностей. Такая регистрация, получаемая на уровне волокон слухового нерва, затем используется в дальнейшей расшифровке сигналов высшими центрами  слуховой системы  в процессе восприятия.

Периферический отдел анализатора состоит из особых нервных клеток, воспринимающих определённый вид раздражений. Эти клетки представляют собой рецептор, являющийся специальным трансформатором (преобразователем) энергии внешнего раздражения в энергию нервного возбуждения. На уровне периферического отдела слуховой системы осуществляются следующие функции:

- создаются такие условия приема сигнала, при которых обеспечивается максимальная чувствительность при допустимом соотношении сигнал-шум;

- осуществляется спектрально-временное многоканальное разложение сигналов на составляющие;

- происходит преобразование многоканального аналогового описания сигналов в импульсную активность волокон слухового нерва.

Ухо состоит из трех отделов - наружного, среднего и внутреннего, каждому из которых принадлежит своя роль в механизме звукопроведения.

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина представляет собой своеобразный рупор, собирающий и направляющий звуковые волны в наружный слуховой проход. Помимо этого ушная раковина имеет значение в ототопике: последняя нарушается при изменении формы, положения и особенно при отсутствии ушной раковины. Наружный слуховой проход служит для проведения слуховых колебаний в среднее ухо и избирательного их усиления на отдельных (резонансных) частотах. Имеющиеся в наружном слуховом проходе волосы и сера препятствуют проникновению в ухо инородных тел. Наружный слуховой проход имеет длину 25 мм и ширину 5-7 мм. Основными функциями наружнего уха являются: защитная; усиление высокочастотных звуков; определение смещения источника звука в вертикальной плоскости; локализация источника звука.

Среднее ухо представлено барабанной полостью, клетками сосцевидного отростка, барабанной перепонкой, слуховыми косточками. Барабанная полость имеет шесть стенок и делится на три этажа. Средний этаж отделен от наружного слухового прохода барабанной перепонкой. У человека барабанная перепонка имеет коническую форму с эллиптическими контурами; площадь ее составляет около 85 мм2  (из которых лишь 55 мм2 подвержены воздействию звуковых волн). Между барабанной перепонкой и внутренним ухом располагаются 3 косточки. Непосредственно с перепонкой соединяется рукоятка молоточка, в то время как головка его находится в контакте с наковальней. Конец длинного отростка наковальни, именуемый лентикулярным отростком, соединяется с головкой стремени. Стремя состоит из головки, 2 ножек и подножной пластинки, располагающейся в овальном окне и фиксирующейся в нем при помощи кольцевой связки. Таким образом, непосредственная связь барабанной перепонки с внутренним ухом осуществляется через цепь 3 слуховых косточек. К среднему уху относятся также 2 мышцы, располагающиеся в барабанной полости: мышца, натягивающая барабанную перепонку, имеющая длину до 25 мм, и стремянная мышца, длина которой не превышает 6 мм. Сухожилие стремянной мышцы присоединяется к головке стремени.

Акустический стимул, достигший барабанной перепонки, может передаваться через среднее ухо к внутреннему 3 путями: путем костного звукопроведения, через кости черепа непосредственно к внутреннему уху, минуя среднее ухо; через воздушное пространство среднего уха и через цепь слуховых косточек. Наиболее эффективным является третий путь звукопроведения, хотя обязательным условием при этом является уравнивание давления в барабанной полости с атмосферным давлением. При нормальном функционировании среднего уха выравнивание давление осуществляется через евстахиеву (или слуховую) трубу. Звуковая энергия передается от барабанной перепонки через цепь слуховых косточек к внутреннему уху.

Прогресс в изучении анатомии внутреннего уха обусловлен развитием методов микроскопии и, в частности, трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии. Внутренне ухо состоит из ряда мембранозных мешков и протоков (формирующих перепончатый лабиринт), заключенных в костную капсулу (костный лабиринт), расположенную, в свою очередь, в височной кости. Костный лабиринт подразделяется на 3 основных части: полукружные каналы, преддверие и улитку. В первых двух находится периферическая часть вестибулярного анализатора, в улитке же располагается периферический отдел слухового анализатора. Улитка человека имеет 2¾ завитка. Самый большой завиток – основной, самый маленький – верхушечный. К структурам внутреннего уха также относятся овальное окно, в котором расположена подножная пластинка стремени, и круглое окно. Улитка слепо заканчивается в третьем завитке. Центральная ось ее называется модиулюсом. Улитка подразделена на 3 отдела: лестницу преддверия, барабанную лестницу и срединную лестницу. Спиральный канал улитки имеет длину 35 мм и частично разделяется по всей длине тонкой костной спиральной пластинкой, отходящей от модиолюса. Продолжает ее основная мембрана, соединяющаяся с наружной костной стенкой улитки у спиральной связки, завершая тем самым разделение канала (за исключением небольшого отверстия у верхушки улитки, называемого helicotrema). Лестница преддверия простирается от овального окна до helicotrema. Барабанная лестница начинается от круглого окна и также простирается до helicotrema. Спиральная связка, являясь соединяющим звеном между основной мембраной и костной стенкой улитки, поддерживает в то же время и сосудистую полоску. От косной спиральной пластинки кверху в диагональном направлении отходит тонкая рейсснерова мембрана, прикрепляющаяся к наружней стенке улитки несколько выше основной мембраны. Она простирается вдоль всей длины улитки и соединяется с основной мембраной у helicotrema. Таким образом формируется улитковый ход или срединная лестница, ограниченный сверху рейсснеровой мембраной, снизу – основной мембраной, а снаружи – сосудистой полоской. Барабанная лестница и лестница преддверия содержат жидкость, называемую перилимфой, в то время как срединная лестница содержит эндолимфу. В срединной лестнице на основной мембране расположен орган Корти. Наружные и внутренние столбовые клетки формируют внутренний туннель Корти, заполненный жидкостью, называемой кортилимфой. К внутри от внутренних столбов располагается один ряд внутренних волосковых клеток, а кнаружи от наружных столбов – 3 ряда клеток меньшего размера, называемых наружными волосковыми клетками, и опорные клетки.

Акустическая энергия передается к внутреннему уху посредством вибраторных движений подножной пластинки стремени, в основе преобразования которых в нервные импульсы лежит механический ответ основной мембраны и органа Корти. Основной функцией улитки является преобразование механических колебаний стремени и жидкостей внутреннего уха в нервные импульсы, передаваемые слуховым нервом. Слуховой нерв контактирует с волосковыми клетками, расположенными на основной мембране, через синаптические соединения. Таким образом, вибрация жидкостей вызывает смещения основной мембраны, что, в свою очередь, ведет к сгибанию стереоцилий волосковых клеток, в результате чего возникает потенциал, передающийся по слуховому нерву. Волосковые клетки, соединенные с основной мембраной, преобразуют механическую информацию в нервную.

Адекватным раздражителем слухового анализатора являются упругие волны (звук), распространяющиеся в различных средах со скоростью, зависящей от плотности среды. В воздухе скорость звука составляет 332 м/с. Звук (упругие волны) распространяются в газах, жидкостях и твердых телах и воспринимаются ухом человека и животных. Раздражение слухового анализатора звуком имеет свои закономерности. Первая из них характеризует слуховой диапазон человеческого уха. Здоровый человек периодические колебания окружающей среды начинает воспринимать как звук, когда число колебаний составляет не менее 16 в секунду, и перестает слышать, когда это число превосходит 20 тыс. в секунду. Этими пределами ограничивается слуховой диапазон человеческого уха. При условиях же костно-тканевого проведения человек способен воспринимать и ультразвуки частотой до 225 тыс. в секунду. Вторая закономерность заключается в неравномерной чувствительности к звукам различных частот. К звукам частотой  1000-3000 колебаний в секунду наше ухо наиболее чувствительно. При удалении в обе стороны от этой оптимальной зоны чувствительность уха быстро падает. К другим закономерностям относятся способность до известных пределов различать абсолютную высоту звука (если эта способность велика, мы говорим о так называемом абсолютном слухе - явление очень редкое) и определять интервалы (интервалами называются расстояния между двумя ступенями звукоряда), чувствительность к консонансам и диссонансам, ориентация в направлении источника звука - ототопика.

Слуховой анализатор позволяет различать звуки по высоте, громкости и тембру. Высота звука определяется его частотой, т.е. числом колебаний в секунду; частота обозначается в герцах (Гц). Громкость звука отражает его интенсивность, которая может быть определена в единицах мощности, или давления. Если пользоваться этими единицами, то цифры, выражающие интенсивность звука, колеблются в очень больших пределах: 140 дБ - самый сильный звук, который выносит человек, тихий звук - 30 дБ. Тембр - окраска звука - зависит от призвуков. Существующие в природе звуки почти никогда не имеют характера чистых синусоидных колебаний, они являются сложной смесью многих  синусоид. Объясняется это колебанием различных тел не только целиком, но и частями, что порождает добавочные звуки - обертоны или гармоники, которые и создают окраску звука, его тембр.

Звукопроводящий аппарат органа слуха осуществляет звукопроведение — доставку звуковых колебаний к нервно-чувствительным элементам  кортиева органа. Звукопроводящую систему образуют наружное ухо (ушная раковина, наружный слуховой проход), среднее ухо (барабанная полость, барабанная перепонка, цепь слуховых косточек, евстахиева труба, сосцевидный отросток) и жидкостные среды внутреннего уха (эндолимфа, перилимфа).

Звуковоспринимающий аппарат органа слуха, согласно учению И.П.Павлова об органах чувств как об анализаторах, собственно и представляет собой звуковой анализатор, начинающийся нервно -рецепторным образованием кортиева органа и состоящий из периферической части или нервного рецептора, проводникового нервного слухового тракта и коркового центрального отдела, локализующегося в коре головного мозга, где осуществляется высший анализ и синтез звуковых сигналов. Он представлен кортиевым органом, спиральным нервным узлом, улитковой ветвью слухового нерва, нервными проводниками и слуховыми центрами, а также слуховой зоной в корковом отделе звукового анализатора, находящейся в височной доле головного мозга.

В рецепторном аппарате звуковоспринимающей системы происходит трансформация механических звуковых колебаний в физиологический нервней процесс. В результате образуется поток нервных слуховых импульсов, поступающих по проводящим путям в слуховую зону коры головного мозга, что и обусловливает возникновение слуховых ощущений под воздействием звуковых колебаний на орган слуха.

В функциональном отношении звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты органа слуха тесно связаны между собой, и нарушения анатомической структуры и функции каждого из них быстро сказываются на слуховой чувствительности. В связи с этим различного рода дефекты и травмы в области наружного слухового прохода, барабанной перепонки, системы слуховых косточек, овального или круглого окон, жидкостей лабиринта, спирального нервного узла, улитковой ветви слухового нерва, проводящих нервных слуховых путей и слуховых центров, а также слуховой зоны коры головного мозга могут обусловить нарушение слуха.

Функциональное значение обеих этих систем весьма велико, что наглядно проявляется при поражениях органа слуха звукопроводящего или звуковоспринимающего характера.

2. типы и виды технических средств реабилитации для инвалидов с патологией органа слуха

В Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включены следующие технические средства реабилитации для инвалидов с патологией органа слуха: слуховые аппараты; телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонные устройства с текстовым выходом; сигнализаторы звука световые и вибрационные.

2.1.  Классификация, типы и виды слуховых аппаратов

Слухопротезирование – комплекс мероприятий по улучшению слуха при тугоухости, включающий подбор слухового аппарата, обучение и тренировку в пользовании им.

Слуховой аппарат (СА) – электроакустический звукоусиливающий прибор индивидуального пользования. Его основное назначение – преобразование сигнала, создаваемого источником звуковой информации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть воспринят слабослышащим человеком с достаточно высокой степенью слухового ощущения. Для этого СА усиливает звуковые сигналы, а также изменяет их динамические и частотные характеристики в соответствии со степенью и характером нарушения слуха.

Каждый СА имеет: микрофон, преобразующий акустический сигнал в электрический, усилитель электрического сигнала, батарейки питания, элементы управления, настраиваемые пользователем или слухопротезистом, и телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический.

Акустические характеристики СА, особенно заушного типа, во многом определяются правильным выбором преобразователей – телефона и микрофона.

Элементы управления СА представлены регулятором громкости и МТО-переключателем, которыми пользуется сам пациент. Триммерами (регулировками) пользуется слухопротезист при настройке аппарата, подбирая необходимые для пациента установки. Современные программируемые СА настраиваются не посредством триммеров, а при помощи персонального компьютера. Вместо триммеров они имеют разъем для программирования, в который вставляется кабель для подключения  к  персональному компьютеру.

Электронная часть СА представляет собой усилитель, который осуществляет обработку и усиление электрического сигнала в соответствии с индивидуальной потерей слуха. Посредством акустических модификаций можно дополнительно влиять на выходные характеристики СА, добиваясь более точной настройки его передающей части.

В связи с многообразием функций слуховых аппаратов существует несколько вариантов их классификации. Любой слуховой аппарат рассматривается с разных точек зрения и находит место в каждой из классификаций.

По способу обработки сигнала СА делятся на два типа: аналоговые и цифровые.

Аналоговый СА состоит из трех основных частей: микрофона, электронного усилителя и телефона. Микрофон воспринимает механические звуковые колебания и преобразует их в аналоговые электрические сигналы, которые подает в усилитель. Там они усиливаются и передаются на телефон, который вновь превращает усиленные электрические сигналы в звуковые колебания и подает их в ухо.

Существуют следующие виды аналоговых слуховых аппаратов – заушные сверхмощные различных модификаций; заушные мощные различных модификаций; заушные средней и слабой мощности различных модификаций; внутриушные средней и слабой мощности различных модификаций; карманные сверхмощные различных модификаций; карманные мощные различных модификаций.

Цифровой СА дополнительно преобразует аналоговые сигналы в цифровые, после чего обрабатывает их с помощью компьютерной технологии. Вместо усилителя он имеет интегральную электронную схему, состоящую из трех элементов. Аналоговый сигнал из микрофона поступает в аналогово-цифровой преобразователь, который преобразует электрические сигналы в цифровой вид – двоичный код, как это происходит при записи на компакт-диск (в новейших моделях СА уже появились цифровые микрофоны, исключающие эту операцию). Далее сигнал поступает на цифровой сигнальный процессор, который представляет собой крохотную компьютерную микросхему. Последняя обрабатывает цифровые сигналы, т.е. усиливает их и изменяет их характеристики в зависимости от индивидуальной потери слуха. После этого цифро-аналоговый преобразователь вновь превращает цифровой сигнал в аналоговый и посылает его на телефон. Цифровые технологии, бурно развивающиеся в последнее время, позволили достигнуть невиданных ранее возможностей электроакустической коррекции слуха. Крошечный микрочип обладает быстродействием самых современных компьютерных процессов, что позволяет реализовать очень сложные и высокоэффективные алгоритмы обработки звука. Фактически цифровой слуховой аппарат можно назвать «разумной слуховой системой» и даже «слуховым компьютером». Он «умеет» отличать речь от шума, выделяя речевой сигнал и усиливая его при одновременном подавлении шумового сигнала, что значительно облегчает понимание речи в шумной обстановке. Он может быть очень точно настроенным в соответствии с индивидуальной потерей слуха, поскольку его частотный диапазон разделен на несколько частотных каналов, в каждом из которых проводится независимая настройка параметров. Цифровой аппарат имеет комфортное звучание, приближенное к естественному, благодаря практически полному отсутствию искажений и собственных шумов. Цифровой аппарат устойчив к воздействию электромагнитных полей, что позволяет в условиях современной жизни без помех пользоваться мобильным телефоном и компьютером.

Существуют следующие виды цифровых слуховых аппаратов – заушные сверхмощные различных модификаций; заушные мощные различных модификаций; заушные средней и слабой мощности различных модификаций.

По способу настройки слуховые аппараты также делятся на два типа.

Непрограммируемый СА настраивается вручную, при помощи отвертки и регуляторов (триммеров), а громкость звучания по мере необходимости регулирует сам владелец посредством регулятора громкости.

Программируемый СА подключается через кабель к компьютеру и настройка осуществляется в цифровом виде, что обеспечивает более точное ее соответствие индивидуальным особенностям слуха. Аппарат может сохранять и изменять запрограммированную настройку. Большинство программируемых СА могут иметь две и более слуховые программы с разными настройками: для прослушивания речи в шумной обстановке, для прослушивания музыки, программу комфортного слуха и т.д.

Существует еще одна вспомогательная классификация слуховых аппаратов: по способу усиления они делятся на линейные и нелинейные.

Линейный СА – слуховой аппарат, который усиливает входные сигналы независимо от их уровня (громкости) на одну и ту же величину, зафиксированную при помощи регулятора усиления. В линейных СА с выходным уровнем звукового давления, превышающим 130 дБ, предусматривается регулятор ограничения выходного уровня (пик-клиппирование), который вводится в действие при восприятии пользователем дискомфортной громкости звуков.

Нелинейный СА – слуховой аппарат, имеющий функцию автоматической регулировки усиления (АРУ или компрессия), коэффициент усиления нелинейных слуховых аппаратов зависит от уровня входного сигнала. До тех пор, пока уровень входного сигнала не достигнет определенной величины, называемой порогом срабатывания АРУ, коэффициент усиления остается постоянным, как у линейного аппарата. При превышении входным сигналом порога срабатывания АРУ, который устанавливается слухопротезистом в соответствии с индивидуальной потерей слуха, коэффициент усиления аппарата снижается. При этом происходит сжатие (компрессия) динамического диапазона выходных сигналов (для протезирования сенсоневральной тугоухости с ФУНГом).

По способу звукопроведения СА разделяются на два вида: костной и воздушной проводимости.

СА костной проводимости – применяется для протезирования только кондуктивных потерь слуха. Его телефон выполнен в виде костного вибратора, который помещается за ухом и плотно прилегает к сосцевидному отростку. На выходе усиленный сигнал преобразуется не в звуковой, а в вибрационный.

СА воздушной проводимости – используется для протезирования всех видов потерь слуха. Звук с телефона передается через ушной вкладыш, который помещается в слуховой проход.

Конструктивно (по месту ношения) СА разделяются на четыре вида: заушные, внутриушные, карманные и очковые.

Внутриушный СА полностью размещается в слуховом проходе. Все электронные компоненты находятся в корпусе аппарата, который изготавливается индивидуально, в соответствии с анатомическим строением уха владельца. Основное достоинство аппарата заключается в его малозаметности и в том, что отверстие приема звука располагается внутри ушной раковины, т.е. там, где это предусмотрено природой.

В настоящее время существуют два типа внутриушных аппаратов, различающихся по своей конструкции:

- индивидуальные СА, для которых на основе внутриушного слепка изготавливается индивидуальный корпус. В нем как можно ближе к барабанной перепонке встроен телефон. Микрофон располагается приблизительно на уровне середины ушной раковины. Усилитель и батарейка монтируются также в корпусе аппарата. Эти аппараты, в свою очередь, подразделяются на четыре вида по месту расположения в органе слуха - внутриушные (занимают всю ушную раковину), канальные, аппараты малого канала и глубокого канала. Последние расположены наиболее близко к  барабанной перепонке и извлекаются из уха с помощью небольшой антенки. Индивидуальные внутриушные аппараты - наименьшие из существующих форм СА. Вследствие этого они практически незаметны в ухе и человек испытывает больший комфорт при их ношении. Они также позволяют задействовать все пространство слухового прохода для увеличения общего усиления системы «аппарат - слуховой проход», обладают определенным выигрышем в усилении по сравнению с заушными аппаратами, так как дополнительное усиление слухового прохода прибавляется к усилению СА. Данные аппараты создают наиболее естественное звучание по сравнению с другими типами СА;

- модульные СА, как это следует из их названия, поставляются в виде готового модуля, изготавливаются  серийно с уже собранным усилителем и встроенными телефоном и микрофоном.  Модуль  встраивается в индивидуально выполненный вкладыш. Они также бывают  двух  видов - канальные  и для малого канала. Достоинством  модульных  СА  является их серийное производство (машинная  сборка), а также то, что обе составные части - модуль и вкладыш - легко отделяются друг от друга, значительно упрощая рабочие процессы, укорачивая время изготовления, обеспечивая пользователям более простой сервис. Модульные аппараты надежны в производстве и эксплуатации.

Необходимо отметить и некоторые проблемы, которые возникают при пользовании внутриушными СА. К ним относятся: опасность возникновения обратной связи (свиста), нередкие отказы телефона вследствие загрязнения серой, недостаточное проветривание из-за небольших размеров аппаратов, а также необходимость частой замены батареек в связи с их малым размером.

Карманный СА состоит из прямоугольного корпуса, в котором расположены микрофон, усилитель и источник питания. Телефон карманного аппарата при помощи шнура соединяется с корпусом и помещается в ухо вместе с вкладышем. Карманный СА, в отличии от других конструкций, может иметь максимальную мощность, так как микрофон и телефон находятся на значительном расстоянии, что предотвращает возникновение акустической обратной связи.

Очковый СА – компоненты очкового слухового аппарата вмонтированы в дужку очков. В очковом слуховом аппарате костной проводимости телефон (вибратор) расположен на внутренней стороне дужки так, чтобы при одевании очков обеспечивалось его надежное прилегание к сосцевидному отростку (мастоиду).

Заушный СА помещается за ушной раковиной. Все основные элементы - телефон, микрофон и усилитель - находятся в корпусе, размещаемом за ухом пациента. Звук подается в слуховой проход через телефон, рожок СА, звукопроводящую трубку и внутриушной вкладыш. Заушный СА обеспечивает большое усиление и предоставляет дополнительные технические возможности по сравнению с внутриушным СА.

Ушной вкладыш является неотъемлемой частью СА. От него во многом зависит успех слухопротезирования. Ушные вкладыши бывают стандартные и индивидуальные, изготавливаемые по форме уха пациента, для чего надо делать слепок с уха пациента. Для снятия слепка могут быть использованы различные слепочные массы: однокомпонентные, двухкомпонентные, самоотвердевающие. При изготовление ушного вкладыша надо учитывать: степень понижения слуха, характер аудиометрической кривой, особенности ушного слепка, характер заболевания, явившегося причиной тугоухости, наличие изменений со стороны наружного и среднего  уха, вызванных оперативными вмешательствами. Существуют следующие виды индивидуальных вкладышей: полный, обтурирующий вход в наружный слуховой проход, полость ушной раковины и крепящийся за переднюю ножку завитка; скелетирующий, оставляющий частично свободной полость ушной раковины; канальный, обтурирующий только канал наружного слухового прохода; с параллельным вентелем – вентель идет параллельно звуконесущему каналу; с диагональным вентелем – вентель под углом соединяется со звуконесущем каналом; открытый вкладыш, который оставляет практически открытыми ушную раковину и наружный слуховой проход; прямой горн, который открыт медиально; открытый горн, который открыт латерально.

Индивидуальный вкладыш имеет ряд преимуществ перед стандартным: его форма и размеры точно соответствуют особенностям анатомии слухового прохода, что обеспечивает герметичность и надежную фиксацию в ухе. Изготовление вкладыша любой формы, различных диаметров звукопроводящего и вентиляционных отверстий существенно влияет на частотную характеристику СА. Наличие во вкладыше вентиляционного отверстия (при потере слуха не более 60 дБ) способствует также «проветриванию» уха и предотвращает скапливание конденсата. Без использования индивидуального вкладыша невозможно достичь успешного слухопротезирования.

Решение о типе вкладыша, его форме и материале принимается специалистом индивидуально. С целью предотвращения травм наружного уха детям предпочтительнее изготовление индивидуальных вкладышей из мягкого материала (силикон, вариофлекс). Частота смены вкладышей у детей зависит от мощности аппарата и роста наружного уха. В процессе роста наружного уха появляется зазор между вкладышем и стенками наружного слухового прохода, что приводит к возникновению обратной связи. Грудным детям в некоторых случаях бывает необходимо ежемесячная замена вкладыша. Детям более старшего возраста обычно необходимо менять вкладыши раз в полгода.

Технические характеристики слуховых аппаратов, распространенных на отечественном рынке, представлены в Приложении 1.

2.2. Сигнализаторы звука световые и вибрационные, телевизоры 
с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонное устройство с текстовым выходом

К сигнализаторам звука относятся устройства различного типа и вида:

- сигнализирующие устройства, предназначенные для подключения к телефону (факсу), дверному звонку, будильнику для дублирования звукового сигнала световым;

- сигнализирующие устройства, предназначенные для подключения к будильнику для дублирования звукового сигнала вибрационным;

- индикатор телефонного вызова (телефонный сигнализатор) с возможностью подключения комнатного светильника; световой сигнализатор детского плача со встроенным передатчиком; световой сигнализатор дверного звонка; будильник со световой, вибрационной индикацией; детектор дыма со световой индикацией.

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами – предназначены для инвалидов с нарушением слуховых функций IV степени при невозможности слухопротезирования или для инвалидов с глухотой.

Телефонное устройство с текстовым выходом – предназначены для инвалидов с нарушением слуховых функций IV степени при невозможности слухопротезирования или для инвалидов с глухотой.

Технические характеристики слуховых аппаратов, представленных на отечественном рынке, изложены в Приложении 1.

3. Клинико-диагностические и реабилитационно-экспертные аспекты обеспечения инвалидов с 
нарушениями функций слуха техническими 
средствами реабилитации

Лица с той или иной степенью нарушения слуха считаются слабослышащими. Общий термин, употребляемый в отношении лиц с патологией слуха – тугоухость. Под термином тугоухость понимают такое понижение слуховой функции, при котором возникают затруднения в речевом общении с окружающими. Особенно пагубно отражается понижение слуха на детях. Тугоухость, возникшая в раннем детском возрасте, ведет к нарушению нормального развития речи и грозит неполноценным развитием ребенка в целом и прежде всего его психики.

Согласно современной международной классификации ВОЗ, следует различать четыре степени тугоухости, основанных на определении средних значений порогов звуковосприятия на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (табл. 1).

# Т а б л и ц а  1. Современная международная классификация тугоухости

| Степень тугоухости | Среднее значение порогов слышимости на речевых частотах (дБ) |
| --- | --- |
| I | 26 – 40 |
| II | 41 – 55 |
| III | 56 – 70 |
| IV | 71 – 90 |
| Глухота | Свыше 90 |

При 1 степени тугоухости средний слуховой порог равняется 20-40 дБ (по данным тональной аудиометрии); восприятие разговорной речи составляет до 5 м (речевой тест); порог разборчивости речи – в пределах 30-40 дБ (по данным  речевой аудиометрии), т.е. распознаются все элементы обычной речи, имеются лишь трудности восприятия тихой речи. Проблем с владением устной и письменной речью нет.

При 2 степени тугоухости средний слуховой порог равняется 41-55 дБ; восприятие разговорной речи – до 3 м; порог разборчивой речи – 41-55 дБ.

При 3 степени тугоухости средний слуховой порог равняется 56-70 дБ; восприятие разговорной речи – до 1 м; порог разборчивой речи 56-70 дБ; имеются интонационные дефекты устной речи, реже – нарушение звукопроизношения. Проблем с владением письменной речью, как правило, нет.

При 4 степени тугоухости средний слуховой порог равняется 71-90 дБ; восприятие громкой речи у ушной раковины по речевому тесту; порог разборчивости речи в пределах 80-90 дБ; интонационное нарушение речи; нарушение звукопроизношения (особенно, если тугоухость возникла в детском возрасте); возможны проблемы с письменной речью.

При глубоком двустороннем нарушении и потере слуха, когда средний слуховой порог находится в пределах 90 дБ и больше, тогда восприятие разговорной речи отсутствует или воспринимается крик у ушной раковины; порог разборчивости речи 100 дБ или речь совсем не воспринимается; разборчивость речи при интенсивности речевого сигнала в 40 дБ меньше 40% или восприятие речи полностью отсутствует; имеются значительные нарушения речи или полная немота.

Различают типы тугоухости:

- кондуктивная тугоухость, когда нарушен процесс проведения звуковых волн из внешней среды к внутреннему уху из-за повреждения, дисфункции или недоразвития ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки и слуховых косточек или мембран, передающих звуки во внутреннее ухо;

- сенсоневральная тугоухость, когда имеют место нарушения во внутреннем ухе или головном мозге из-за повреждений, дисфункции или патологических изменений в улитке, волокнах слухового нерва и центрах нервной системы, отвечающих за анализ звуковых сигналов;

- смешанная тугоухость с элементами кондуктивной и сенсоневральной тугоухости, т.е. когда страдает и проведение звука, и его восприятие.

По своей причине тугоухость и глухоту подразделяют на:

- наследственную;

- врожденную;

- приобретенную.

В зависимости от времени возникновения тугоухости и глухоты нарушения слуха классифицируются как:

- прелингвальные (или долингвальные), возникающие у человека в предречевой период, т.е. в первые три года жизни. Естественно, к ним относятся и врожденные нарушения слуха;

- постлингвальные, возникающие после того, как человек овладел речью.

Причины развития тугоухости разнообразны. Нарушение слуха может быть обусловлено патологическим процессом, влияющим на различные звенья слухового анализатора, включающие в себя элементы звукопроведения (наружный слуховой проход, среднее ухо, перилимфу внутреннего уха) и звуковосприятия. К последним относятся периферический отдел слуховой системы – орган Корти со слуховыми рецепторами, спиральный ганглий с телами первых двухполюсных нейронов, не дающих перекрестов, и центральные слуховые образования, имеющие перекресты (нейроны наружного и внутреннего слуховых ядер, расположенных на дне IV желудочка, проводящие пути в глубине моста мозга - латеральная петля, задние бугорки четверохолмия, внутреннее коленчатое тело) и заканчивающиеся в височной доле мозга (извилина Гешля).

Нарушения слуха могут быть следствием инфекционных заболеваний, токсических поражений, сосудистых расстройств, механических, акустических или контузионных травм и т. д. Они возникают в результате заболеваний, поражающих наружное, среднее или внутреннее ухо, слуховой нерв.

Среди причин недуга значительное место занимают последствия острого воспаления среднего уха. Острый средний отит нередко возникает на фоне  инфекционного процесса (грипп, скарлатина, корь, аденовирусная инфекция) или травмы барабанной перепонки. Стойкое понижение слуха часто возникает в результате заболеваний носа и носоглотки и связанной с этими заболеваниями непроходимостью евстахиевой трубы.

Причиной прогрессирующей тугоухости может быть отосклероз, связанный с врожденными видоизменениями костных структур. При этом явные клинические признаки заболевания могут обнаруживаться в возрасте 20-26 лет. Поражение звуковоспринимающего аппарата обычно заключается в разрушении сенсорных волосковых клеток, отвечающих за преобразование акустических раздражителей в электрические действующие потенциалы, что ведет не только к снижению звукового восприятия речи, но и к ее резкому искажению.

К невриту слуховых нервов приводят  инфекционные заболевания (менингит, тиф, грипп, свинка, скарлатина), сифилис; воспаление во внутреннем ухе; болезнь Меньера; травмы; нарушение кровообращения в сонной артерии; интоксикация после приема ототоксических препаратов (гентамицин, канамицин, линкамицин, мономицин, неомицин, стрептомицин и другие препараты аминогликозидного ряда).

Сенсоневральные нарушения слуха у детей ведут, как правило, к более тяжелым нарушениям слуховой функции, чем заболевания среднего и наружного уха (кондуктивные нарушения слуха). Значительная часть сенсоневральных нарушений слуха проявляется уже к моменту рождения ребенка и в самом раннем детстве.

На нарушения слуха способны повлиять и поражения центральных отделов слухового анализатора, возникающие в результате повреждений или заболеваний головного мозга (энцефалит, черепно-мозговая травма, кровоизлияние, опухоль).

Люди с возрастом, как правило, после 50 лет, перестают воспринимать звуки самых высоких частот, хуже слышат женские и детские голоса (высота основного тона у женщин и детей в среднем на 200 Гц выше, чем высота основного тона мужских голосов,  который  находится в  пределах 150-400 Гц), пение птиц. К высоким звукам относятся и согласные звуки, особенно важные для понимания речи.

Под воздействием вибраций и шума на рецепторный отдел слухового анализатора могут начаться профессиональные заболевания уха. Длительное воздействие звуковых нагрузок ведет к отмиранию чувствительных клеток во внутреннем ухе. Опасным для органа слуха считается шумовой уровень в 75-95 дБ.

Показанием к обеспечению инвалидов с нарушением функции слуха техническими средствами реабилитации является наличие ограничений жизнедеятельности в виде: ограничения способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности.

Обеспечение инвалидов с нарушением функции слуха  техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР), разрабатываемой специалистами федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Принятие решения по обеспечению инвалидов с нарушением функции слуха техническими средствами реабилитации может осуществляться только по результатам очного обследования.

При этом главными задачами являются:

- объективизация наличия патологии и степени ее выраженности; характера нарушений слуха;

- оценка возрастных особенностей инвалида и связанных с этим потребностей в слухопротезировании;

- оценка профессионально-трудового, образовательного, социально-бытового и социально-средового статуса инвалида;

- определение наличия медицинских показаний и противопоказаний к обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации;

- определение наличия социальных показаний к обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (например, снижение способности выполнять трудовую деятельность в профессиях, требующих абсолютного слуха);

- определение (с учетом результатов решения вышеуказанных задач) нуждаемости инвалида в технических средствах реабилитации и выбор их типа и вида.

Решение вопроса об объективизации наличия у инвалида конкретной патологии и степени ее выраженности осуществляется по данным проведенной специалистами федеральных учреждений медико-социальной экспертизы экспертно-реабилитационной клинико-функциональной диагностики. На основании последней необходимо определить клиническую форму заболевания, стадию нозологического процесса, характер течения заболевания, степень нарушений функции слуха, клинический прогноз. Следующим условием объективизации патологии является выявление соответствующего синдрома, характеризующего нарушение слуха, означающего патогенетическую взаимосвязь между нозологией, а также характером и степенью имеющихся функциональных нарушений (например, сенсоневральная тугоухость, обусловленная патологией улитки и др.). Дальнейшая объективизация болезни заключается в выявлении патогенетических симптомов (снижение слуха; неприятные ощущения, вызываемые громкими звуками, боль в ухе, головокружение, выделения из уха и др.). Объективное подтверждение вышеизложенной логической цепи умозаключения: «нозология–синдром–симптомы» может быть осуществлено на основании клинических и параклинических методов обследования.

Обследование инвалида с понижением слуха в первую очередь должно преследовать цель определения вида тугоухости (кондуктивная, сенсоневральная, смешанная) и уровня поражения (при этом необходимо учитывать топографию слуховых проводящих путей).

При обследовании инвалидов со снижением слуха необходимо придерживаться следующей последовательности:

- сбор анамнеза (наличие снижения слуха, его возможность связи с перенесенными острыми и хроническими воспалительными заболеваниями уха, травмами головы и уха; наличие субъективного шума в ушах и его характер; уточнение возможного улучшения слуха в шумной обстановке; наличие постоянного или приступообразного головокружения, тошноты; продолжительность заболевания и т.д.);

- осмотр ЛОР-органов и, по возможности, отомикроскопия; особое внимание необходимо уделять сопутствующей патологии носа и носоглотки;

- исследование восприятия шепотной и разговорной речи.

Дальнейшее исследование слуха включает:

- камертональное обследование;

- тональную пороговую и надпороговую аудиометрию;

- речевую аудиометрию;

- акустическую импедансометрию;

- регистрацию различных классов слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (ОАЭ).

Оценка восприятия шепотной и разговорной речи чрезвычайно важна при оценке нарушения сенсорной функции (слуха). Однако используемое на практике исследование шепотной и разговорной речью предъявлением числительных не может рассматриваться как достоверное, так как индивид с нормальным слухом воспринимает шепотную речь, состоящую из звуков низкой частоты, с расстояния 5 метров, а из звуков высокой частоты – до 20 метров. В связи с этим при проведении медико-социальной экспертизы исследование остроты  слуха шепотной и разговорной речью должно осуществляться только предъявлением слов таблицы В.И. Воячека.

# Т а б л и ц а  2. Таблица слов В.И. Воячека

| Среднее дальнейшее расстояние для шепота нормально равно 5 м | Среднее дальнейшее расстояние для шепота нормально равно 20 м |
| --- | --- |
| Вон | Мимо | Ай | Сияй | Зачесть | Зажечь |
| Вор | Мирон | Ей | Сейчас | Зиять | Счищать |
| Вру | Много | Ой | Сеча | Изъять | Чайка |
| Врун | Море | Жечь | Чаша | Кисть | Часть |
| Мор | Мороз | Сжечь | Чеши | Зять | Чашка |
| Мну | Мутно | Сей | Чиж | Сажать | Честь |
| Но | Номер | Час | Чище | Сайка | Чисти |
| Ну | Норов | Чай | Дача | Сдача | Чтец |
| Он | Пора | Чей | Жесть | Сиг | Шайка |
| Рву | Овин | Щи | Зажать | Ситец | Шейка |
| Ром | Овод | Язь | Зажить | Снять | Шить |
| Ум | Одно | Еще |  | Стая | Щека |
| Ворон | Окно | Жижа | Закись | Смести | Езда |
| Ровно | Опор | Жиже | Зайка | Счистить | Тише |
| Руно | Ревун | Заяц | Зайти | Сшить | Жить |
| Умно | Ровня | Зашей | Зайчик | Съесть | Яйцо |
| Умру | Роман | Ищи | Заказ | Сети | Шесть |
| Урон | Урок | Сажа | Яша | Сядь |  |
| Двор | Муром | Саша | Шея | Есть |  |

Камертональное исследование:  существует много камертональных тестов, однако в повседневной практике для дифференциальной диагностики кондуктивной и сенсоневральной тугоухости достаточно применять три весьма простых теста – Федериче, Ринне и Вебера. Для их выполнения необходим низкочастотный камертон С256 (допустимо также использование камертона С128).

Опыт Федериче проводится следующим образом: ножку звучащего камертона попеременно плотно приставляют к козелку, осторожно вдавливая его в наружный слуховой проход, и к сосцевидному отростку. Больной должен ответить, где он громче слышит звучащий камертон. В норме и при сенсоневральной тугоухости громче воспринимается звук с козелка (опыт Федериче положительный, или F(), при нарушении звукопроведения  более громким воспринимается звук с сосцевидного отростка (опыт Федериче отрицательный, или F().

Опыт Ринне подобен описанному выше опыту Федериче, однако в отличие от последнего подразумевает количественную (в секундах) оценку слухового восприятия: врач измеряет время, в течение которого больной слышит звучание камертона вначале у ушной раковины, а затем – с сосцевидного отростка. При нормальном слухе и сенсоневральной тугоухости длительность звучания камертона у ушной раковины превышает длительность звучания с сосцевидного отростка (опыт Ринне положительный, или R(), при кондуктивной тугоухости наблюдается обратная картина (опыт Ринне отрицательный, или R().

В опыте Вебера (определение латерализации звука) камертон ставится на темя, по средней линии головы. При кондуктивной тугоухости звук громче воспринимается в хуже слышащем ухе, при сенсоневральной – в лучше слышащем ухе.

Первичные клинические данные обследования слуха могут быть представлены в виде слухового паспорта (табл. 3).

Таблица 3

Слуховой паспорт

| Правое ухо (AD) | Показатели | Левое ухо (AS) |
| --- | --- | --- |
|  | СШ (субъективный шум в ушах) |  |
|  | ШР (шепотная речь) |  |
|  | РР (разговорная речь) |  |
|  | Камертоны |  |
|  | С128 К – 30 с (костное восприяние) |  |
|  | С128 В – 90 С (воздушное восприятие) |  |
|  | С2048 – 40 с |  |
|  | Rh (опыт Ринне) |  |
|  | W (опыт Вебера) |  |
|  | Sh (опыт Швабаха) |  |
|  | G (опыт Желле) |  |

Сокращения: СШ – субъективный шум в ушах, ШР – шепотная речь, РР – разговорная речь, С128  – камертон 128 Гц (К – костное восприятие, В – воздушное восприятие), Rh – опыт Ринне, W –  опыт Вебера, Sh – опыт Швабаха, G – опыт Желле.

Проверка шепотной, разговорной речью и камертональное исследование дают первичное представление о характере нарушения и о степени снижения остроты слуха.

Вторым этапом должна быть выполнена тональная пороговая аудиометрия, которая позволяет с определенной точностью дифференцировать степень и форму тугоухости. В дальнейшем по ее результатам рассчитывается у линейных слуховых аппаратов уровень и нужный коэффициент компрессии, а также необходимость пик-клипирования, у нелинейных слуховых аппаратов – нелинейность усиления. Тональная пороговая аудиометрия осуществляется при помощи аудиометров, отличающихся друг от друга функциональными возможностями и особенностями управления; в них предусмотрен набор частот 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц (в некоторых аудиометрах введены дополнительные частоты 10000, 12000 и 16000 Гц и имеется возможность переключения частот с меньшим шагом). Стимулом является чистый тон, для маскировки используется широкополосный или узкополосный шум. Переключение интенсивности подаваемых стимулов производится в диапазоне от -10 до 100-120 дБ нПС (нПС – нормальный порог слышимости) шагом в 5 дБ. Во все аудиометры введено ограничение интенсивности на выходе для 3 частот: 125, 250, 8000 Гц. Аудиометры оснащены оголовьем с двумя воздушными телефонами, костным вибратором для исследования костного звукопроведения, кнопкой ответа пациента, микрофоном и имеют низкочастотный вход для подключения магнитофона (или проигрывателя компакт-диска) с целью проведения речевой аудиометрии. Пороги слуха определяются в международных единицах – децибелах (дБ) для каждой частоты (в октавном их расположении) и результаты исследования представляются графически. График с системой координат, в котором по оси абсцисс отмечают высоту тонов (в Герцах), а по оси ординат – интенсивность тонов (в децибелах), и кривыми порогов слуха при костном и воздушном звукопроведении называется аудиограммой.

По данным тональной пороговой аудиограммы можно установить тип тугоухости, степень снижения слуха, а также определить верхнюю и нижнюю границы слышимости.

Вначале исследуются пороги слышимости по воздушному звукопроведению, а затем – по костному. В первом случае в проведении звуковых волн к рецепторному аппарату улитки участвуют все структуры наружного, среднего и внутреннего уха, тогда как костное звукопроведение практически исключает передачу звуковой энергии через наружное и среднее ухо. В норме пороги воздушного и костного звукопроведения совпадают и находятся в пределах 5-10 дБ (рис. 1). При патологии среднего уха нарушается передача звуковых сигналов от наружного уха к внутреннему, поэтому пороги слышимости при воздушном звукопроведении (ВЗ) в той или иной степени повышаются. В то же время при костном звукопроведении (КЗ) сигналы воспринимаются при нормальных уровнях интенсивности, так как рецепторный аппарат улитки и нервные слуховые пути сохранены. Разность между значениями порогов слышимости, определяемых при ВЗ и КЗ, отражается на аудиограмме в виде костно-воздушного интервала (рис. 2, 3).

# Рис. 1. Аудиограмма при нормальном слухе

# Рис. 2. Аудиограмма больного с кондуктивной тугоухостью

# Рис. 3. Аудиограмма больного с сенсоневральной тугоухостью

Однако, учитывая, что все изложенные выше способы являются субъективными, эксперт обязан провести корреляционный анализ слухового паспорта и тональной пороговой аудиометрии. И только при корреляции этих данных эксперт имеет право принять заключение. Отсутствие корреляции определяет необходимость исследования слуховой функции с использованием объективных методов исследования слуха.

Следует помнить, что пороги при КЗ не могут быть выше порогов, полученных при ВЗ. Кроме того, при значительном повышении порогов по ВЗ, а также при некоторых видах патологии костей черепа (например, сифилитический остеопороз) может быть полное отсутствие восприятия костнопроведенных звуков. Это объясняется различием максимальной выходной интенсивности телефона (110-120дБ) и костного вибратора (45-70дБ) в зависимости от частоты. Аудиограмму, характеризующуюся повышением порогов по ВЗ в пределах 45 дБ, но с отсутствием КЗ на тех же частотах, следует считать ошибочной.

Тональная пороговая аудиометрия. Воздушное звукопроведение

Порогом восприятия звука считается наименьшая интенсивность, воспринимаемая исследуемым в 50% предъявлений. Исследование начинается с лучше слышащего уха. Если больной не может определить, какое ухо слышит лучше, обычно исследование начинают с правого уха.

Основой методики является предъявление чистого тона одной частоты при каждом исследовании, начиная с интенсивности, легко идентифицируемой испытуемым. Исследование принято начинать с предъявления тона 1000 Гц. Постепенно снижается уровень интенсивности стимуляции (нисходящая методика) шагом в 5 дБ до исчезновения его восприятия. Уровень интенсивности затем повышается шагом в 5 дБ до возникновения слухового ощущения. Для точного определения порогов эти операции повторяются. Значения порога наносятся на аудиограмму.

Вертикальные линии на аудиограмме отражают частоты, соответствующие частотам аудиометра. Горизонтальные линии на аудиограмме отражают интенсивность в дБ по отношению к нормальным порогам слышимости, от 0 дБ нПС (в верхней части аудиограммы) до 110 дБ у основания.

# Тональная пороговая аудиометрия. Костное звукопроведение

Методика определения порогов по костному звукопроведению обеспечивает прямое определение чувствительности улитки, а также возможное наличие кондуктивного компонента (костно-воздушного интервала) на каждой из исследуемых частот. Вместо воздушных телефонов при исследовании используется костный вибратор, устанавливаемый на сосцевидном отростке.

Так же, как и при определении порогов при воздушном звукопроведении порогом является наименьшая интенсивность, воспринимаемая испытуемым в 50%. Рекомендации по предъявлению частот при исследовании порогов по костному звукопроведению те же, что и по воздушному. Следует начинать с 1000 Гц, продолжая на 2000 Гц и 4000 Гц, а затем – на 500 Гц и 250Гц.

Определение порогов на костнопроведенные звуки (КЗ) должно начинаться с надпороговых интенсивностей с последующим снижением интенсивности до достижения порога и повторением всех этапов, применяемых при определении порогов по воздушному звукопроведению. В норме пороги воздушного и костного звукопроведения совпадают и находятся в пределах 5-10 дБ.

Определенную сложность при аудиометрии представляет возможность переслушивания сигналов не исследуемым  ухом. При ВЗ межушное ослабление звука составляет 40-60 дБ, а при КЗ его значение еще ниже (от 0 дБ на частоте 250 Гц до 15 дБ на частоте 4000 Гц). Поэтому при различной степени нарушения слуха в правом и левом ухе опасность переслушивания весьма реальна. Предотвратить получение ошибочных результатов позволяет заглушение (маскировка) не исследуемого уха широко- или узкополосным шумом интенсивностью 60-70 дБ.

Надпороговая аудиометрия – совокупность тестов, объединенных общим названием «надпороговая аудиометрия», предназначенных для выявления ФУНГа (феномен ускоренного нарастания громкости). Наиболее распространенными являются: определение дифференциального порога восприятия силы звука по Люшеру, индекс малых приростов интенсивности (ИМПИ, или SISI – Short Increment Sesitivity Index), выравнивание громкости по Фаулеру (при односторонней тугоухости) и определение порога дискомфорта. Сенсоневральная тугоухость, обусловленная патологией улитки, как правило, характеризуется наличием ФУНГа, субъективно ФУНГ проявляется в виде неприятных ощущений, вызываемых громкими звуками. Наиболее часто ФУНГ встречается при воспалительной и медикаментозной интоксикации улитки, гидропсе лабиринта. Ретрокохлеарная патология (например, невринома слухового нерва), напротив, обычно не сопровождается ФУНГом, поэтому особую важность приобретает определение этого феномена у больных с односторонней сенсоневральной тугоухостью. Надпороговые тесты следует проводить через 5-10 минут после  пороговой тональной  аудиометрии. При проведении слухопротезирования и подборе аналоговых слуховых аппаратов чаще достаточно только определения уровня дискомфорта; при подборе цифровых слуховых аппаратов необходимо ознакомиться с программой обеспечения слухового аппарата и, исходя из этого, использовать нужные надпороговые тесты.

Речевая аудиометрия – использование звуковых стимулов сложной формы с непрерывно изменяющимися акустическими параметрами. Порог восприятия речи (ПВР) соответствует наименьшей интенсивности речи, при которой она воспринимается как звуковой сигнал: испытуемый способен определить, что кто-то говорит, однако, воспринимаемой громкости явно недостаточно для понимания слов. Порог различения речи достигается при интенсивности 5-10 дБ над порогом слышимости тона 1000 Гц и не имеет отношения к разборчивости. Определяются также пороги 20%, 50%, 80% и 100% разборчивости речи. 50% разборчивость в норме определяется при интенсивности 25-30 дБ, 80% - при 35-40 дБ, а 100% разборчивость определяется при интенсивности 45-50 дБ. Порог дискомфорта (ПД) – для лиц с нормальным слухом его верхние границы являются 80-120 дБ над порогом слышимости (ПС); звуки большей интенсивности вызывают значительный дискомфорт, а затем и боль. Диапазон используемого слуха между порогом восприятия речи и порогом дискомфорта называется динамическим диапазоном (ДД) или диапазоном комфортной громкости, в норме он может достигать 110 дБ. Порог комфорта в среднем составляет в норме 65 дБ. При речевой аудиометрии используется регулируемый живой голос или записанные на пленке и компакт-дисках специальные наборы сбалансированных слов, предъявляемые через головные телефоны или в свободном звуковом поле через динамики. Иногда пациенты с симметричными тональными и речевыми порогами имеют достоверные отличия между ушами в дискриминационных тестах. При наличии в аудиометре 2 каналов возможно исследование бинауральной разборчивости речи. При подборе слуховых аппаратов тесты определения разборчивости речи являются важным критерием для выбора протезируемого уха и принятия решения о бинауральном слухопротезировании. При кондуктивном снижении слуха имеет место повышение порогов слышимости по воздушному звукопроведению, более выраженное на низких частотах. При этом пороги комфорта и дискомфорта увеличиваются на аналогичную величину. При кондуктивной тугоухости динамический диапазон не претерпевает изменений, повышение же порогов слышимости, комфорта и дискомфорта соответствуют степени тугоухости. При сенсоневральной тугоухости обычно имеется более выраженное повышение порогов слышимости на высоких частотах. Наиболее комфортный уровень сохраняет соотношение с нижней границей динамического диапазона, однако, кривая приобретает нисходящий характер. Одновременно с повышением порогов резко снижается динамический диапазон. При сенсоневральной тугоухости, в отличие от кондуктивной, никогда не достигается 100% разборчивость речи.

Акустическая импедансометрия – данный метод исследования представляет собой регистрацию акустического сопротивления (или акустической проводимости) звукопроводящего  аппарата слуховой системы. Импедансометрия позволяет провести дифференциальную диагностику патологии среднего уха (экссудативного среднего отита, отосклероза, адгезивного отита, разрыва цепи слуховых косточек), а также получить представление о функции VII и VIII пар черепномозговых нервов и слуховых проводящих путей. В клинической практике чаще всего используются два вида импедансометрических измерений – тимпанометрия и акустическая рефлексометрия.

Тимпанометрия заключается в регистрации значений акустического сопротивления или акустической податливости при изменении давления воздуха в наружном слуховом проходе (обычно от +200 до –400 мм водн. ст.). Кривая, отражающая динамическое изменение податливости с изменением давления, называется тимпанограммой. Наибольшее распространение получила классификация тимпанограмм, предложенная Jerger (1970). Согласно этой классификации, различают пять основных типов тимпанометрических кривых, обозначаемых буквами латинского алфавита.

При отсутствии патологии среднего уха и нормально функционирующей слуховой трубе давление в барабанной полости равно атмосферному. Поэтому максимальная податливость регистрируется при создании в наружном слуховом проходе такого же давления, которое принимается за “ 0 “. Полученную при этом тимпанограмму относят к типу “А”.

При наличии выпота в среднем ухе или адгезивных явлениях в барабанной полости изменение давления в наружном слуховом проходе не приводит к существенному изменению податливости. Поэтому тимпанограмма выглядит как ровная или слегка выпуклая линия без видимого пика. Такую тимпанограмму обозначают как тип “В”.

При нарушении проходимости слуховой трубы в среднем ухе создаётся отрицательное давление. Максимальная податливость барабанной перепонки может быть достигнута при создании в наружном слуховом проходе давления, равного давлению в барабанной полости. Поэтому тимпанограмма сохраняет нормальную конфигурацию. Но пик её оказывается смещённым в сторону отрицательного давления. Такая кривая относится к типу “С”.

Отдельные рубцы и атрофические изменения барабанной перепонки приводят к увеличению её податливости, что проявляется, в зависимости от частоты зондирующего тона импедансометра, в повышении амплитуды пика кривой или появлении дополнительных “всплесков” в области максимальной податливости. Такая тимпанограмма классифицируется как тип “D”.

При разрыве цепи слуховых косточек, вызванном травмой, воспалительным процессом или асептическим некрозом длинного отростка наковальни, также происходит резкое увеличение податливости звукопроводящей системы. Конфигурация регистрируемой при этом тимпанограммы различна при низкой и высокой частотах зондирующего тона. В первом случае амплитуда пика обычно превышает рабочий диапазон прибора, а “разомкнутая” тимпанограмма обозначается как тип “Аd”

При высокой же частоте кривая характеризуется появлением дополнительного пика (реже – нескольких дополнительных пиков) и обозначается как тип “Е”.

При отосклерозе барабанная перепонка сохраняет свою эластичность. Фиксация стремени приводит к некоторому снижению податливости звукопроводящей системы, которое может, как правило, сопровождаться снижением амплитуды тимпанометрической кривой и закруглением её пика. Согласно общепринятой классификации, такую тимпанограмму относят к типу “Аs“.

Акустическая рефлексометрия основана на регистрации изменений податливости звукопроводящей системы, происходящих при сокращении стременной мышцы. Адекватными стимулами для реализации акустического рефлекса служат тональные и шумовые сигналы, интенсивность которых превышает пороговое (для конкретного испытуемого) значение. Вызванные стимулом нервные импульсы по слуховым проводящим путям доходят до верхних олив, где переключаются на моторное ядро лицевого нерва. Далее импульс распространяется по стволу лицевого нерва до коленчатого узла и по стременному нерву доходит до одноимённой мышцы. Сокращение стременных мышц происходит с обеих сторон. Регистрировать рефлекс можно как в стимулируемом ухе  (ипсилатерально), так и на противоположной стимуляции стороне (контралатерально). Патология ядер или ствола лицевого нерва приводит к выпадению акустического рефлекса на стороне поражения. Кондуктивная тугоухость также сопровождается отсутствием акустического рефлекса на поражённой стороне. Исключение составляет разрыв цепи слуховых косточек дистальнее места прикрепления сухожилия стременной мышцы, например, перелом ножек стремени.

В норме порог акустического рефлекса составляет 80-90 дБ над индивидуальным порогом слуховой чувствительности (дБ ПЧ). При сенсоневральной тугоухости, сопровождающейся Феноменом ускоренного нарастания громкости (ФУНГ), пороги рефлекса значительно снижаются, достигая 35-60дБ, а в ряде случаев даже 10-15 дБ ПЧ.

Для ретрокохлеарной патологии характерно отсутствие ФУНГа и, как следствие, нормальное соотношение между порогами слышимости и порогами акустического рефлекса. Иногда можно наблюдать его отсутствие. При невриноме VIII нерва выпадают как ипси-, так и контралатеральный рефлексы при стимуляции поражённой стороны. Патология ствола мозга на уровне трапециевидного тела приводит к выпадению обоих контралатеральных рефлексов при сохранении ипсилатеральных рефлексов. Объёмные процессы, захватывающие оба перекрёстных пути, характеризуются отсутствием всех рефлексов, кроме ипсилатерального на здоровой стороне.

Для дифференциальной диагностики ретролабиринтного поражения большое значение имеет тест распада акустического рефлекса. Тест проводится при стимуляции исследуемого уха тональными сигналами частотой 500 и 1000 Гц длительностью не менее 10 с и интенсивностью 10 дБ над порогом акустического рефлекса на данной частоте. В норме в течение 10 с амплитуда рефлекса остаётся постоянной, либо уменьшается менее чем на 50%. Для количественной характеристики распада рефлекса используют время (в секундах), в течение которого амплитуда рефлекса уменьшается в два раза по сравнению с максимальным значением.

Сокращение времени полураспада рефлекса до 6-10 с считают характерным для неопухолевых поражений ствола VIII нерва, тогда как полураспад в течение 1,5 с. является патогмоничным для невриномы слухового нерва. Использование в качестве стимулирующих сигналов тонов частотой свыше 1000 Гц может привести к ложноположительным результатам, так как в этом случае ускоренный распад наблюдается при интракохлеарной патологии и даже в норме.

Определение порогов слышимости при импедансной аудиометрии основано на сравнении порогов акустического рефлекса стременной мышцы на чистые тоны и широкополосный шум. Различие между этими порогами, выраженное в децибелах, отражает степень снижения слуха.

Регистрация слуховых вызванных потенциалов. Электрическая  активность мозга, лежащая в основе генерации вызванных потенциалов, очень мала по амплитуде и измеряется в микровольтах. Исходя из этого, для выделения потенциалов необходимы две следующие операции: 1) усиление сигнала, в результате которого амплитуда последнего обычно увеличивается в 100000 раз; 2) усреднение сигнала, задачей которого является выделение электрической активности, вызванной акустической стимуляцией, из шума, обусловленного фоновой энцефалографической активностью, мышечной активностью, электрическими наводками.

Слуховые вызванные потенциалы (СВП) в зависимости от локализации генераторов и от времени возникновения подразделяются на различные классы: коротколатентные СВП, к которым относятся потенциалы улитки и слухового нерва (регистрируемые при электрокохлеографии), а также ствола мозга, среднелатентные СВП и длиннолатентные СВП.

Электрокохлеография.  При электрокохлеографии регистрируется электрическая активность улитки и слухового нерва, возникающая в интервале 1-10мс после предъявления стимула. Активность эта составляется 1) из пресинаптической рецепторной активности, к которой относятся микрофонный потенциал (МП) и суммационный потенциал (СП), генерируемые волосковыми клетками, и 2) из постсинаптической нервной активности, представленной потенциалом действия слухового нерва (ПД), генерируемым периферической частью слухового нерва.

Расположение электродов. При электрокохлеографии используется как транстимпанальное, так и экстратимпанальное расположение электродов. При транстимпанальной регистрации используется игольчатый электрод, который устанавливается на промонториальной стенке. При экстратимпанальной электрокохлеографии используются электроды, фиксируемые на барабанной перепонке или коже наружного слухового прохода.

При использовании обоих видов отведений производится дифференциальная регистрация электрической активности, а именно регистрация активности, отводимой от транс- или экстратимпанального электрода, устанавливаемого на мочке или на сосцевидном отростке. В качестве стимулов используются акустические щелчки или другие короткие стимулы, которые могут обеспечить оптимальную синхронизацию разрядов волокон слухового нерва. Интервал между стимулами 100 мс, что соответствует скорости предъявления стимулов 10/с.

К пресинаптическим потенциалам относятся микрофонный потенциал (МП) и суммационный потенциал (СП), генерируемые волосковыми клетками. Так как транс- и экстратимпанальные электроды располагаются вне улитки, регистрируемые потенциалы представляют собой суммарную активность всей улитки в ответ на акустическую стимуляцию. Оптимальным условием для регистрации МП и СП является использование в качестве стимулов тональных посылок длительностью, как минимум, в 5-10 мс.

К постсинаптическому потенциалу, регистрируемому при электрокохлеографии, относится общий потенциал действия слухового нерва (ПД). Он представляет собой суммарную электрическую активность всех волокон слухового нерва, возникшую в ответ на акустическую стимуляцию.

Пороги визуальной детекции ПД приближаются к порогам слышимости испытуемого, что позволяет использовать электрокохлеографию для этих целей. ПД состоит из двух пиков N1 и N2. Пик N1 преобладает на высоких интенсивностях, в то время как пик N2 – на низких.

Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы. При регистрации коротколатентных СВП, регистрируется вызванная электрическая активность слухового нерва и структур ствола мозга, возникающая во временном окне 1-15 мс. Коротколатентный СВП является комплексным ответом, отражающим активность слухового нерва, улитковых ядер, ядер верхнеоливарного комплекса, боковой петли и нижнего бугорка.

Расположение электродов. Один из регистрирующих электродов (положительный) располагают обычно по средней линии лба на границе роста волос, второй (отрицательный) помещают на ипсилатеральный по отношению к звуковой стимуляции сосцевидный отросток или мочку уха, заземляющий электрод принято располагать на контралатеральном по отношению к стимулу сосцевидном отростке или мочке уха.

Акустическая стимуляция. В качестве стимулов при регистрации коротколатентного СВП чаще всего используют акустические щелчки переменной полярности, однако не исключено также применение очень коротких тональных посылок или фильтрованных щелчков.

Коротколатентный СВП может быть успешно зарегистрирован уже в первые часы жизни ребёнка. Существенным его преимуществом является также практически полная независимость от уровня бодрствования обследуемого. Поэтому обычно аудиометрическое исследование с использованием регистрации данного класса потенциалов проводят вскоре после кормления новорожденного, в условиях его естественного сна. У более старших детей (в возрасте 6-36 месяцев) коротколатентный СВП можно регистрировать как в бодрствующем состоянии (при условии достаточного физического покоя), так и при лёгком медикаментозном сне (димедрол внутримышечно).

Коротколатентный СВП состоит из комплекса положительных пиков, обозначаемых в порядке их возникновения римскими цифрами (волны I-VII). Считается, что источником I пика является собственно слуховой нерв, II – кохлеарное ядро, III – верхнеоливарный комплекс, IV- V- внутреннее коленчатое тело (см. рис.4). Однако с уверенностью можно говорить лишь о том, что волна I (и, возможно, волна II) коротколатентного СВП генерируется слуховым нервом. Остальные волны могут рассматриваться как результат суммарной активности многих генераторов, расположенных в структурах различных уровней слухового проводящего пути.

Наиболее идентифицируемой и постоянной является волна V. Исследования на взрослых показали, что она регистрируется вплоть до околопороговых интенсивностей звука. Другие компоненты коротколатентного СВП, как правило, возникают при подаче звуковых стимулов, существенно превышающих пороги звуковосприятия. В связи с этим ориентиром при определении порогов слышимости при аудиометрическом исследовании по коротколатентному СВП является волна V.

К недостаткам объективной аудиометрии по данным регистрации коротколатентного СВП можно отнести невысокую частотную специфичность получаемой в результате информации.

Среднелатентные  слуховые вызванные потенциалы. Среднелатентные СВП возникают во временном окне 10-50 мс и отражают как нервную, так  и мышечную активность. К возможным генераторам относят медиальное коленчатое тело и первичную слуховую кору.

Среднелатентный СВП обладает выраженной частотной специфичностью, что позволяет исследовать слуховые пороги в диапазоне от 500 до 4000 Гц с достаточной степенью достоверности. Более того, латентный период основных колебаний среднелатентного СВП позволяют использовать в качестве стимулов костнопроведённые звуковые сигналы. В результате исследователь получает возможность определить не только пороги слышимости, но и кохлеарный резерв, что особенно важно при наличии у ребёнка смешанной или кондуктивной тугоухости.

Расположение электродов - такое же, как и при регистрации коротколатентного СВП. В качестве стимулов при регистрации среднелатентных СВП можно пользоваться как широкополосными акустическими щелчками, так и тональными посылками длительностью около 6 мс.

По времени возникновения среднелатентный СВП следует непосредственно за коротколатентным. Он состоит из комплекса положительных и отрицательных пиков, наиболее постоянными из которых являются два отрицательных (Na и Nb) и один положительный (Ра) (см. рис.2). Предполагают, что основным источником среднелатентного СВП является слуховая кора, хотя нельзя исключить в их формировании участие подкорковых структур, в частности, таламуса.

Пороги возникновения колебаний Na и Pa примерно одинаковы и близко соответствуют порогам звуковосприятия. Порог возникновения колебаний Nb несколько выше. Соответственно, основными ориентирами при объективной аудиометрии должны быть пики Na и Pa.

Известно, что среднелатентный СВП может быть зарегистрирован в первые же часы после рождения. Правда, у новорождённых его порог может быть достаточно высок, по сравнению с взрослыми (30-40 дБ). Однако уже к концу первого месяца жизни конфигурация и пороги среднелатентного СВП приближаются к таковым у взрослых. Так же как, как и коротколатентный СВП, среднелатентный СВП практически не зависит от уровня бодрствования. Поэтому исследование можно проводить как у бодрствующих детей, так и в состоянии естественного и медикаментозного сна.

Среднелатентный СВП обладает выраженной частотной специфичностью, что позволяет исследовать слуховые пороги в диапазоне от 500 до 4000 Гц с достаточной степенью достоверности. Более того, латентный период основных колебаний среднелатентного СВП позволяют использовать в качестве стимулов костнопроведённые звуковые сигналы. В результате исследователь получает возможность определить не только пороги слышимости, но и кохлеарный резерв, что особенно важно при наличии у ребёнка смешанной или кондуктивной тугоухости.

Длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы. Длиннолатентные СВП регистрируются во временном окне от 50 до 400 мс и преимущественно обусловлены активностью первичной и вторичной слуховой коры.

Расположение отводящих электродов при регистрации длиннолатентного СВП не отличается от такового при записи коротколатентного и среднелатентного СВП. Однако следует помнить, что максимальной амплитуды длиннолатентный СВП достигает над полушарием, контралатеральным по отношению к звуковой стимуляции. Стимулами при регистрации длиннолатентного СВП служат достаточно длительные (50 мс и более) тональные посылки.

Так же, как и среднелатентный СВП, он состоит из комплекса положительных и отрицательных колебаний, обозначаемых, соответственно, латинскими буквами Р и N с цифровыми индексами, указывающими порядок их возникновения. Для объективной аудиометрии наибольший интерес представляют волны Р1, N1 и Р2 (рис.2).

В идеальных условиях эксперимента пороги визуальной детекции длиннолатентного СВП близки к психоакустическим порогам слышимости. Однако многие факторы могут ухудшить идентификацию ответа.

У новорождённых и детей первого года жизни зарегистрировать длиннолатентный СВП обычно не удаётся. Созревание потенциалов этого класса продолжается очень долго. Лишь к 12-13 летнему возрасту их конфигурация и латентный период становятся такими же, как и у взрослых. Пороги возникновения и амплитудные характеристики длиннолатентного СВП в очень большой степени зависят от уровня бодрствования обследуемого. Значительное влияние на них оказывает также фактор внимания, т. е. прислушивается ли пациент к предъявляемым звуковым сигналам или нет. Седативные препараты могут значительно снизить амплитуду коркового ответа, а наркоз, даже поверхностный, чаще всего приводит к полному их исчезновению. Поэтому даже наибольшая среди всех классов слуховых вызванных потенциалов частотная специфичность не может компенсировать низкую достоверность значений порогов слышимости, получаемых при регистрации длиннолатентного СВП.

Отоакустическая эмиссия. Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой акустический ответ, являющийся отражением нормального функционирования слухового рецептора. Это чрезвычайно слабые звуковые колебания, генерируемые улиткой, которые могут быть зарегистрированы в наружном слуховом проходе при помощи высокочувствительного низкошумящего микрофона. Колебания эти являются результатом активных механических процессов, протекающих в органе Корти, а именно – в наружных волосковых клетках. Активные движения последних, усиливающиеся за счёт положительной обратной связи, передаются основной мембране, индуцируя обратно направленные бегущие волны, достигающие основания стремени и приводящие в соответствующий колебательный процесс цепь слуховых косточек, барабанную перепонку и столб воздуха в наружном слуховом проходе.

Различают спонтанную и вызванную ОАЭ. Спонтанная ОАЭ может быть зарегистрирована в наружном слуховом проходе человека в отсутствие звуковой стимуляции. Вызванная ОАЭ регистрируется в ответ на звуковую стимуляцию и, в свою очередь, подразделяется на несколько подтипов: задержанная вызванная ОАЭ, ОАЭ на частоте продукта искажения и ОАЭ на частоте стимуляции. Реально при регистрации вызванной ОАЭ измеряются не движения барабанной перепонки, а звуковое давление. Именно для этих целей обтурируется наружный слуховой проход, что способствует преобразованию смещений барабанной перепонки и вызванных ими смещений воздуха в звуковое давление. Кроме того, таким образом исключаются эффекты внешнего шума.

У лиц с нормальным слухом пороги возникновения задержанной вызванной ОАЭ и ОАЭ на частоте продукта искажения очень близки к субъективным порогам слышимости. Отличительной особенностью данного класса ОАЭ является то, что при наличии сенсоневральной или кондуктивной тугоухости, сопровождающейся повышением порогов слышимости до 30 дБ и более, ОАЭ перестаёт регистрироваться.

Задержанная вызванная ОАЭ представляет собой 2-3 (реже более) группы колебаний различной частоты, возникающих через 6-8 мс после начала стимула и продолжающихся в течение 20-30 мс (см. рис.5). Как уже отмечалось, их амплитуда очень мала. Для регистрации Задержанной вызванной ОАЭ используют вводимый в слуховой проход зонд, в корпусе которого размещены миниатюрные телефон и микрофон. Стимулами служат широкополосные акустические щелчки, предъявляемые с частотой повторения 20-50/ с.

Задержанная вызванная  ОАЭ может быть успешно зарегистрирована у детей на 2-3-й день после рождения. Учитывая уже упоминавшуюся высокую чувствительность задержанной вызванной ОАЭ даже к незначительному нарушению функционального состояния органа слуха, можно прийти к выводу о прекрасной возможности использования её регистрации в качестве метода проведения массовых обследований слуха у детей первых лет жизни.

Наибольшее значение для получения информации о слуховой чувствительности имеет регистрация ОАЭ на частоте продукта искажения (2F1-F2), которая выявляется при спектральном анализе активности, зарегистрированной в ответ на одновременную стимуляцию двумя тональными сигналами - F1 и F2. При регистрации данного класса ОАЭ на график (DP-Grаm) наносится зависимость интенсивности ОАЭ от частоты стимуляции (F2). Одновременно на график наносятся значения шума на каждой частоте (рис.6). Полученная информация реально отражает функциональное состояние наружных волосковых клеток от основания до верхушки улитки, однако не является аудиограммой в привычном смысле слова. Диагностика нарушений слуха у детей до 5 лет проводится только объективными методами: тимпанометрия, акустическая рефлексометрия, отоакустическая эмиссия, слуховые вызванные потенциалы.

Таким образом, предварительное (перед проведением слухопротезирования) исследование слуха у взрослых должно включать в себя исследование шепотной и разговорной речью, камертональные пробы и тональную пороговую аудиометрию. При намерениях использовать возможности цифровых слуховых аппаратов, исследование желательно дополнить определением порогов слышимости на частотах 1,5; 3 и 6 кГц, а также определением порогов дискомфорта. Объективное представление о выраженности ФУНГа может быть составлено по данным регистрации порогов акустических рефлексов, а также исследовании зависимости параметров КСВП от интенсивности стимуляции.

Предварительное аудиологическое обследование слуха у детей раннего возраста имеет сложности, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, в первую очередь, центральной нервной системы. Сложившаяся практика установления степени снижения слуха предполагает проведение комплекса объективных методов обследования слуха (импедансометрия с регистрацией акустических рефлексов, исследование различных классов отоакустической эмиссии, слуховых вызванных потенциалов) и  сопоставление этих данных с результатами сурдопедагогического обследования, основанного на оценке реакций ребенка на звучащие игрушки и тональные сигналы на основе безусловных или условных рефлексов.

Аудиологическое обследование у детей включает активные методы исследования, к которым относятся: поведенческая аудиометрия, игровая аудиометрия, аудиометрия с визуальным подкреплением, речевая аудиометрия, ориентировочная аудиометрия и категоризация громкости. При исследовании порогов слышимости у детей выбор методики определяется возрастом ребенка.

Поведенческая аудиометрия – проводится в возрасте от 4 мес. до 3 лет. Ребенок усаживается вместе с родителем в звукозаглушенной камере таким образом, чтобы громкоговорители были расположены с обеих сторон от ребенка. Исследователь начинает говорить с интенсивностью 30 дБ ПС, отмечая, локализует ли ребенок звуки. Обычно произносится имя ребенка или интересные для него звуки. Методика же определения порогов соответствует методике, используемой при определении порогов слышимости у взрослых. Так как у ребенка используются не телефоны, а стимуляция через громкоговорители, определяемый ответ является ответом от лучше слышащего уха.

Игровая аудиометрия – проводится в возрасте от 3 до 5 лет. Ребенка инструктируют надеть кольцо на стержень или произвести другие аналогичные действия, когда он услышит звук. Исследование начинается с частоты 1000 Гц на интенсивностях между 30 и 40 дБ ПЧ. Методика определения порога слышимости соответствует методике, используемой при традиционной аудиометрии. Пороги определяют на частотах 250-4000 Гц для каждого уха.

Аудиометрия с визуальным подкреплением – проводится в возрасте от 1 года до 3 лет. Ребенок усаживается вместе с родителем в звукозаглушенной камере таким образом, чтобы громкоговорители были расположены с обеих сторон от ребенка. Над или под динамиками располагаются механические игрушки, которые могут двигаться или зажигаться (или перед исследуемым располагается монитор, на котором передвигаются картинки). В свободном звуковом поле подается «лающий» тон частотой 1000 Гц и интенсивностью 50 дБ нПС и, если ребенок поворачивается в сторону динамика, приводятся в действие игрушки. Если же ребенок не обращает внимания на динамики, интенсивность повышается до тех пор, пока не будет получена реакция ребенка. Необходимо добиться того, чтобы ребенок объединял восприятие звука с началом движений игрушек или картинок. Исследование повторяется на частотах 2000 Гц, 4000 Гц, 500 Гц, 250 Гц.

Диагностическое значение комплекса аудиологического обследования слуха у детей: каждое из перечисленных обследований имеет свои ограничения, однако при комплексном применении диагностические возможности их существенно возрастают как с точки зрения установления степени тугоухости, так и в отношении частотной характеристики. КСВП, зарегистрированные на широкополосный щелчок, наиболее четко отражают состояние высокочастотного восприятия (2-4 кГц), средние и высокие частоты (750-2000 и 4000-6000 Гц) отражаются при регистрации ОАЭ, наличие сохранных низких частот может сопровождаться регистрацией акустического рефлекса при стимуляции 500 Гц.

Можно выделить три четких симптомокомплекса:

- нормальный слух – тимпанограмма типа А, регистрация акустических рефлексов стремянной мышцы при стимуляции 80-90 дБ, пиков КСВП и ОАЭ (с параметрами, соответствующими возрастной норме);

- выраженная сенсоневральная тугоухость, глухота –  тимпанограмма типа А, отсутствие регистрации акустических рефлексов стремянной мышцы и пиков КСВП при максимально возможной стимуляции, ОАЭ не регистрируется;

- аудиторная нейропатия – тимпанограмма типа А, отсутствие регистрации акустических рефлексов стремянной мышцы и пиков КСВП при максимально возможной стимуляции, регистрируется высокоамплитудная ОАЭ.

Все промежуточные состояния соответствуют тугоухости разной степени выраженности. Присутствие кондуктивного компонента тугоухости вносит существенные поправки в тактику ведения ребенка.

Результаты комплекса объективных методик исследования слуха обязательно сопоставляются с результатами педагогической оценки слуха у ребенка до начала подбора слуховых аппаратов. Определение реакций ребенка на звуки зависит от его возраста и уровня развития, наличия безусловных и условных реакций на звуки, развития речи, поэтому для оценки слуха у детей сурдопедагоги используют различные протоколы исследования.

Располагая информацией о наличии болезни, синдрома, симптомов (клинических и параклинических), подтверждающих нарушение функции слуха и конкретизирующих степень ее выраженности, специалист делает вывод о существующих у инвалида медицинских показаниях к обеспечению слуховыми аппаратами и другими техническими средствами реабилитации (телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными).

Обеспечение инвалидов слуховыми аппаратами в рамках «Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» показано в тех случаях, когда тугоухость приводит к ограничению основных категорий жизнедеятельности и  даёт основания для  установления инвалидности.

Абсолютными медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов (по слуху) слуховыми аппаратами являются заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к стойкой тугоухости, не поддающейся хирургическому или консервативному лечению (нарушение слуховых функций III, IV степени).

При I и II степени тугоухости у тех пациентов, у которых возникает снижение способности выполнять трудовую деятельность в профессиях, требующих абсолютного слуха (музыкант, артист и др.), что приводит к инвалидности – показано слухопротезирование.

У детей-инвалидов, имеющих дефекты речи как результат снижения слуха, даже при I и II степени тугоухости показано обеспечение слуховыми аппаратами.

В настоящее время показания к назначению слухового аппарата ребенку значительно расширились. Доказано, что стойкая потеря слуха более 25 дБ в диапазоне частот 1000-4000 Гц приводит к нарушению восприятия речи разговорной громкости и, следовательно, к нарушению формирования речи у ребенка. Недостаток общения, в свою очередь, обуславливает отставание в психическом развитии. Меньшая, чем 25 дБ, потеря слуха, асимметричная потеря или снижение звуковосприятия только в высокочастотной области могут также  приводить к отставанию в развитии ребенка.

Слухопротезирование у детей является комплексной проблемой, она заключается в необходимости наличия мотивации родителей, участии сурдологов, слухопротезистов, сурдопедагогов, врачей смежных специальностей (психоневрологов), а также производителей слуховых аппаратов. Эффективность слухопротезирования у детей определяется: возрастом и развитием ребенка, степенью снижения слуха, наличием сочетанной патологии, состоянием интеллекта ребенка, условиями его жизни, получением реабилитационной сурдопедагогической помощи, эффективностью совместной работы ребенка, педагога и родителей.

Противопоказаниями к слухопротезированию являются: нарушение функции вестибулярного аппарата, острые и обострения хронических воспалительных процессов в наружном или среднем ухе, первые месяцы после перенесенного церебрального менингита или слухоулучшающих операций.

Основное показание к бинауральному слухопротезированию ребенка-инвалида: симметричное или асимметричное кондуктивное или сенсоневральное снижение слуха со средними порогами слышимости 40/50-90 дБ (на частотах 0,5; 1; 2 кГц); при снижении слуха, превышающем 90 дБ, усиление должно быть на 20 дБ больше порога восприятия речи на каждом ухе.

Относительные противопоказания к бинауральному слухопротезированию ребенка-инвалида:

- наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо);

- наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения;

- невозможность спротезировать одно из ушей.

Кроме медицинских показаний и противопоказаний при выборе слухового аппарата для инвалида необходимо в процессе проведения экспертно-реабилитационной диагностики уточнить его возраст, так как имеются особенности слухопротезирования лиц пожилого возраста и детей-инвалидов.

Следует помнить, что у пожилых возрастные изменения органа слуха включают все его отделы от ушной раковины до коркового отдела звукового анализатора и в разной степени влияют на характер особенностей и выраженность нарушений слуха пожилых людей. Снижение слуха обычно бывает двухсторонним, но не симметричным, вначале преимущественно на частоты выше 4000 Гц, но с возрастом частотный диапазон суживается, что приводит к фонемической регрессии. Восприятие речи нарушается больше, чем восприятие чистых тонов. По мере нарастания степени тугоухости существенно уменьшается динамический диапазон между уровнем максимальной разборчивости речи и уровнем дискомфортной громкости. Снижается возможность дифференцировать звуки по частоте и громкости, различать источник звука (преимущественно в вертикальной плоскости), нарушается оперативная кратковременная слуховая память, помехоустойчивость к посторонним шумам (особенно при ретрокохлеарном поражении и нарушении функций мышц среднего уха), снижается способность оценивать быстротекущие переходные акустические процессы, скорость переработки звуковой информации, способность выделять полезный сигнал, особенно в условиях шумовых помех. У 50% пожилых людей тугоухость сопровождается вестибулярными расстройствами, выраженными в разной степени и обусловленными чаще сопутствующими заболеваниями. У пожилых людей общие принципы слухопротезирования остаются неизменными, но следует учитывать отмеченные выше особенности изменений слуха, зрения, психики, интеллекта, мотивации, мануальных навыков; поэтому у части инвалидов следует отдавать предпочтение карманным слуховым аппаратам; слуховые аппараты с костным телефоном и бинауральное слухопротезирование имеют ограниченное применение. Целесообразно использовать слуховые аппараты с возможно меньшим акустическим усилением, а также с суженной амплитудно-частотной характеристикой и не стремиться к усилению высоких частот (4000 Гц), так как это нередко приводит к обратной акустической связи, нарушению разборчивости речи, дискомфорту (исключение составляют пациенты со смешанной тугоухостью, где «поднятие» высоких частот оправдано). Этот подход справедлив и в отношении низких частот. При слухопротезировании пожилых людей нужно стремиться не к желаемому эффекту, а к возможному. После слухопротезирования пожилых людей необходимы различные сроки периода адаптации. У пожилых людей эффективность слухопротезирования зависит от степени снижения слуха, уровня преимущественного поражения органа слуха, степени сужения частотного и динамического диапазона, степени разборчивости речи и способности выделения полезного сигнала, возраста инвалида.

В отличие от взрослых, у которых основной цепью слухопротезирования является возможно более полное восстановление потерянного восприятия разговорной речи (т.е. восстановление способности распознавания речевых звуков), главной целью слухопротезирования детей является формирование умения слушать, понимать и воспроизводить речь (т.е обучение речи), для чего требуется максимум акустической информации. Одной из важнейших задач детского слухопротезирования является правильное определение состояния слуховой функции и тех возможностей, которыми располагает ребенок, как по ширине сохранившегося диапазона слышимых частот, так и по громкости воспринимаемых звуков. Несмотря на то, что данные аудиометрических исследований не полностью отражают все специфические особенности поражения слуховой функции ребенка, тем не менее с их помощью выявляются те возможности, которыми ребенок располагает, как по широте сохранившегося диапазона слышимых частот, так и по громкости воспринимаемых звуков. Они дают ответ на главный вопрос: поражен звукопроводящий или звуковоспринимающий отдел слухового анализатора, что, как известно, предполагает различные методологические подходы при слухопротезировании.

Для слухопротезирования важно, независимо от возраста, разделение детей с нарушением слуха по степени речевого развития на владеющих речью или имеющих речевые навыки (позднооглохшие) и не владеющих речью – дети, потерявшие слух в период до речевого развития. Если нарушение слуха произошло после периода речевого развития или ребенок слышал речь, то прогноз слухопротезирования благоприятный. У детей, не имевших речевых и слуховых навыков, резко затруднено не только определение остатков слуха, но и подбор слухового аппарата, затруднен контакт с ними, и возникают трудности для выбора акустических параметров слухового аппарата. Решение их возможно путем применения методов регистрации акустического рефлекса стремянной мышцы и регистрации слуховых вызванных потенциалов. После проведения комплексного обследования ребенка перед назначением слухового аппарата необходимо обеспечить, чтобы ребенок занимался с сурдопедагогом для вырабатывания слухового внимания, прислушивания, различения отдельных звуков, налаживания контакта с ребенком.

Достаточно сложным является вопрос о сроках протезирования детей. Существует два подхода: первый – назначение слуховых аппаратов,  начиная с первых месяцев жизни ребенка, второй – слухопротезирование детей в возрасте старше трех лет, что связано с большими возможностями контакта с ребенком, разумностью самого ребенка в вопросе выбора аппарата и т.д. Однако, следует помнить, что чем раньше выявлена патология слуха у ребенка и ему подобран слуховой аппарат, тем выше шансы на сохранение еще имеющихся остатков слуха, тем больше возможностей открывается для компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности как в настоящий момент, так и в дальнейшем. В использовании слухового аппарата маленьким ребенком определенную роль играет мать, которая достаточно долго может удерживать аппарат рукой, во-вторых, уже давно апробированы способы прикрепления протеза к заушной области при помощи пластыря, а также наушников.

Использование слухового аппарата может иметь побочные влияния, которые могут проявляться в двух вариантах – паракохлеарном, заключающимся в возникновении тех или иных патологических изменений в различных отделах проводящего аппарата органа слуха, и кохлеарном, связанном с непосредственным влиянием ношения слухового аппарата на слуховой нерв.

Паракохлеарное вредное действие заключается в появлении систематических воспалительных или аллергических реакций кожи слухового прохода, гиперфункции серных желез и т.д. в результате воздействия внутриушного вкладыша. Кохлеарное же действие сказывается в повышении слуховых порогов от 7,5 ±0,53 до 21,6 ±0,64 дБ преимущественно на частотах 2000 — 4000 Гц, что может служить доказательством наличия акустической травмы от слухового протеза (такие явления наблюдаются при отсутствии должного контроля за регулировкой громкости аппарата).

Таким образом, мнение о возможности негативного влияния СА на слуховой анализатор, бытующее среди больных и даже некоторых врачей, имеет определенное право на существование. Иными словами, риск при использовании СА имеется, однако он минимален и в основном связан с неправильным пользованием внутриушным вкладышем и регулятором громкости. Но этот риск не идет ни в какое сравнение с той пользой от аппарата, на которую может рассчитывать ребенок с нарушением слуха.

При первичном подборе слухового аппарата выявляется определенное число детей (до 19%), которым аппараты не подходят, этому явлению имеются три основные причины: непреодолимые физиологические препятствия у пациента, недостатки в подборе аппаратов, дефекты их технического устройства. Неудачи, вытекающие из первой причины, связаны, как правило, с перцептивным поражением звукового анализатора. Преимущественно это дети, имеющие значительно ограниченную область остаточного слуха с низко расположенными или «обрывистыми» тональными кривыми (диплоакузия). На сегодняшний день сурдология не обладает большими возможностями преодоления диплоакузии и феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГа), снижающих предел биологической переносимости, а  также затрудняющих распознавание фонем. Среди причин второй группы, обусловленных недостатками подбора слухового аппарата, может быть неправильное использование протезистом сверхмощной интенсивности аппарата, что приводит к искаженному и болезненному восприятию звука. Это может вызвать у ребенка не только негативное отношение к данному аппарату, но и полный отказ от использования слухового аппарата в дальнейшем. В то же время аппарат, дающий значительно меньшее усиление, но подобранный более умело, может оказаться вполне подходящим для данного пациента. Что касается причин третьей группы, то претензии к качеству отечественных аппаратов, значительно сократившиеся в последние годы, все-таки остаются принципиальными, и, в частности, в отношении используемого ими частотного диапазона, который должен получить большую полосу пропускания, преимущественно в области низких частот.

До настоящего времени отсутствуют специальные детские слуховые аппараты. Особого внимания при слухопротезировании детей заслуживает выбор акустического усиления слухового аппарата, которое должно обеспечивать достижение порогов комфорта. При применении у детей линейных слуховых аппаратов достигается определенное усиление при определенном положении регулятора громкости, но при этом тихие звуки усиливаются недостаточно, а громкие – чрезмерно. В результате пациенты испытывают дискомфорт, искажение звука, что может повлечь за собой отказ от слухового аппарата. В настоящее время стали выпускаться слуховые аппараты программируемые, которые позволяют максимально приблизить акустические характеристики аппарата к конкретному пациенту. Программируемые слуховые аппараты позволяют моделировать параметры одной и той же модели аппарата с учетом потери слуха у детей раннего возраста. Подбор слухового аппарата у ребенка должен осуществляться после многостороннего исследования слуха (для меленьких детей желательно использовать объективные методы исследования слуха) и совместно с сурдопедагогом, который занимался с ребенком. Усиление громкости начинают с минимального и выбирают то усиление, при котором появляется реакция ребенка на звуки речи. Чтобы избежать акустической травмы, уровень усиления не должен приближаться к порогам дискомфорта. Обычно применяют бинауральное протезирование, назначаются две заушины, чтобы избежать депривации другого уха и дать ребенку возможность правильной ориентации в пространстве. Самый совершенный подбор слухового аппарата может быть испорчен неправильно изготовленным индивидуальным вкладышем. Часто дети раннего возраста отказываются сразу носить слуховой аппарат. Адаптация начинается с того, что в слуховой проход вставляется сначала один вкладыш, постепенно увеличивая время ношения. Когда ребенок привыкает к вкладышу, можно надеть слуховой аппарат, постепенно увеличивая время ношения слухового аппарата. Перед назначением слухового аппарата всем детям необходимо проводить тщательное клиническое аудиологическое и инпедансометрическое обследование для того, чтобы не пропустить бессимптомные вялотекущие хронические заболевания среднего уха (эксудативный средний отит, туботит и др.), которые необходимо лечить (консервативно или хирургически), а потом подбирать слуховой аппарат.

Базируясь на последних достижениях клинической аудиологии, а также на последних разработках в области цифровых технологий, и, соответственно, на современных программируемых и цифровых слуховых аппаратах, можно выделить следующие обязательные требования к электроакустической коррекции у детей:

- слуховой аппарат должен обеспечивать адекватное усиление в области высоких частот;

- слуховой аппарат должен обеспечивать возможность регулировки в области низких частот;

- слуховой аппарат должен обеспечивать запас усиления для компенсации резонанса наружного слухового прохода;

- в диапазоне интенсивностей 60-90 дБ на входе слуховой аппарат должен иметь параллельную амплитудно-частотную характеристику;

- протезирование детей слуховым аппаратом с выходной мощностью 125 дБ и выше должно производиться с большой осторожностью;

- ребенок в течение недели должен носить дома только вкладыш или вкладыш с выключенным слуховым аппаратом;

- качество и комфортность вкладыша должны постоянно контролироваться сурдологом;

- дополнительным условием является необходимость изготовления специального вкладыша для измерений в реальном ухе;

- перед тем, как слуховой аппарат будет подключен, он должен быть исследован на приборе, обеспечивающем измерение реальных характеристик слухового аппарата;

- особое внимание должно быть уделено проверке ограничения выходной мощности слухового аппарата.

Следующим, принципиально важным этапом является выбор метода слухопротезирования ребенка: должно ли оно быть бинауральным или достаточно ограничиться слухопротезированием одного уха (моноуральное слухопротезирование), а также определение показаний и противопоказаний к каждому из них. Немаловажным моментом является выбор модификации слухового аппарата – заушной или внутриушной. При монауральном слухопротезировании аппарат подбирается на лучше слышащее ухо по данным аудиологического обследования; по тестам разборчивости речи, на то ухо, которое является «рабочим». При бинауральном слухопротезировании обеспечиваются: развитие слуховых проводящих путей; лучшая разборчивость речи, особенно в шуме; локализация источника звука; определение расстояния до источника звука; требуется меньшее вносимое усиление (суммация громкости); исключается эффект тени головы; улучшается субъективное ощущение качества звука. При бинауральном слухопротезировании используются 2 основных подхода: первый предусматривает протезирование одного уха, подстройку характеристик слухового аппарата сурдопедагогом на основании реакций ребенка, а затем – протезирование второго уха; при втором подходе одновременно протезируются оба уха. При бинауральном слухопротезировании уменьшается утомление и улучшаются локализационные способности, что, в свою очередь, способствует улучшению восприятия речи. Наличие при бинауральном слухопротезировании эффекта бинауральной суммации позволяет уменьшить общее усиление при коррекции, что существенно снижает проблему обратной акустической связи и возможность возникновения нарушений слуховой функции шумовой этиологии.

В настоящее время перспективным является применение метода компьютерного системного анализа для проведения электроакустической коррекции слуха у детей, что позволяет выбрать оптимальную модель слухового аппарата с учетом данных аудиологического обследования ребенка и максимально точно провести выбор оптимального режима функционирования слухового аппарата (например, компьютерные системы анализа «CAS» и «Aurical» фирм Madsen Electronics и Danavox (Дания).

При выборе конкретного вида слухового аппарата для инвалидов с нарушением функции слуха необходимо учитывать не только медицинские, но и социальные показания: осуществление инвалидом самостоятельной бытовой, общественной и профессиональной деятельности; образ жизни и степень активности инвалида, его потребности в общении, в проведении отдыха и досуга и др. Подтверждают социальную активность данные социальной экспертно-реабилитационной диагностики, проводимой специалистами (специалистами  по реабилитации, социальной работе, психологами) федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, а также официальные данные учреждений социальной защиты и образования; данные работодателей, общественных организаций инвалидов. Оценка профессионально-трудового и образовательного статуса инвалида должна предоставить специалистам сведения о периодичности, продолжительности и условиях труда или обучения с целью подбора адекватного вида слухового аппарата.

Медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов сигнализаторами звука световыми и вибрационными являются заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к тугоухости и глухоте (нарушению слуховых функций III, IV степени). Сигнализаторы звука световые и вибрационные выдаются инвалидам по слуху для восстановления способности к общению, ориентации.

Медицинскими показаниями к обеспечению инвалидов телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонными устройствами с текстовым выходом являются заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к тугоухости (нарушению слуховых функций IV степени) с невозможностью слухопротезирования или глухоте. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонные устройства с текстовым выходом выдаются инвалидам по слуху для восстановления способности к общению, ориентации.

4. Организационно-методические аспекты обеспечения инвалидов с нарушением функции слуха техническими средствами реабилитации 
(слуховыми аппаратами, телевизорами с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными)

Исходным моментом для рассмотрения вопроса об обеспечении инвалидов с нарушением функции слуха слуховыми аппаратами, телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными является письменное заявление на разработку ИПР, представленное инвалидом лично или его законным представителем.

Решение о наличии объективных медицинских показаний для обеспечения инвалида слуховыми аппаратами, телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными принимается на основе анализа выписки из истории болезни или из амбулаторной карты и очного обследования пациента специалистами бюро медико-социальной экспертизы. В указанных документах, заверенных лечащим врачом и заведующим отделением в стационаре или руководителем поликлиники, должна быть представлена следующая информация:

- аналитические данные об анамнезе заболевания, типе течения; степени тяжести; прогнозе исхода заболевания; характере нарушений слуха;

- данные о признаках наличия патологического процесса, выявленных при осмотре больного в лечебно-профилактическом учреждении (в стационаре, в поликлинике), на дому: например, у больных с хроническим гнойным отитом среднего уха наличие стойкого пробадения барабанной перепонки, постоянного или периодического гноетечения из уха, снижения слуха и др.;

- клинико-функциональный диагноз с указанием клинической (нозологической) формы основного заболевания, стадии нозологического процесса, характера течения заболевания, вида и степени функциональных нарушений;

- данные инструментальных методов аудиологического обследования (с обязательным указанием календарных сроков осуществления соответствующих процедур), подтверждающих наличие патологического процесса;

- данные обследования у специалиста по слухопротезированию (сурдолога).

На основе анализа перечисленной информации принимается решение о наличии медицинских показаний для обеспечения инвалида с нарушениями функции слуха слуховыми аппаратами, телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонными устройствами с текстовым выходом; сигнализаторами звука световыми и вибрационными.

Следующим шагом в процедуре освидетельствования инвалида и составления для него ИПР является определение адекватных видов технических средств реабилитации. При этом специалисты федеральных учреждений МСЭ должны знать алгоритм слухопротезирования инвалидов, который включает:

- диагностический этап, который проводится в специализированных учреждениях системы Минздравсоцразвития России, в сложных диагностических случаях или при возникновении конфликтных ситуаций может быть рекомендовано обследование в ведущем учреждении – РНПЦ АиС Минздравсоцразвития России;

- слухопротезирование (выбор вида, типа СА; изготовление индивидуальных ушных вкладышей; выбор модели СА, первичная настройка СА, оценка эффективности первичной настройки);

- обучение инвалида пользованию СА (обращение со слуховым аппаратом; процедура надевания и снимания; выключение; установка и удаление источника питания слухового аппарата; хранение и продолжительность работы элементов питания, их токсичность; использование телефона или аудиовхода слухового аппарата; дополнительные средства по уходу за аппаратом (пакеты для сушки, таблетки, салфетки и др.); аксессуары (тестер для батареек, стетоклип, груша для продувания вкладышей и др.); использование оперативного регулятора громкости, дезинфекция вкладышей, освоение дополнительных акустических программ и индукционной катушки);

- осуществление контроля эффективности слухопротезирования в динамике и внесение соответствующих корректив (определение кратности аудиологических обследований, у детей – консультаций сурдопедагога). При завершении срока эксплуатации слуховых аппаратов (1 раз в 4 года) желательно заблаговременно провести сравнительную электроакустическую коррекцию различных моделей с целью использования возможности повышения эффективности слухопротезирования.

Общими рекомендациями по электроакустической коррекции являются:

- подход к каждому конкретному случаю нарушения слуховой чувствительности у инвалидов должен быть индивидуальным;

- начальные степени тугоухости предпочтительнее компенсировать с помощью цифровых слуховых аппаратов;

- компенсацию необходимых кондуктивных потерь слуха преимущественно надо проводить с помощью аналоговых слуховых аппаратов с использованием линейных формул расчета целевого усиления;

- бинауральное протезирование однозначно показано только тогда, когда при нем нарастает разборчивость речи, по сравнению с монауральным протезированием, на 20% и выше;

- при монауральном протезировании нужно выбирать лучше слышащее ухо;

- у лиц преклонного возраста лучше проводить слухопротезирование псевдобинаурально, т.е. подавая одинаковый по амплитудно-частотным характеристикам сигнал в оба уха;

- нежелательно протезировать больных с хроническими воспалительными процессами в наружном и среднем ухе внутриушными и внутриканальными слуховыми аппаратами;

- при электроакустической коррекции вид слухопротезирования, выбор конкретной модели слухового аппарата, его настройка, решение вопроса о необходимости изготовления индивидуального ушного вкладыша в каждом конкретном случае определяются врачом-слухопротезистом (сурдологом).

Общие подходы к выбору слухового аппарата у ребенка-инвалида:

- звуковой тракт слухового аппарата должен вносить минимальные искажения в передаваемый сигнал. Значительным преимуществом в этом плане обладают цифровые слуховые аппараты;

- слуховой аппарат для детского слухопротезирования должен обеспечивать возможность очень точной настройки частотных и динамических характеристик усиления, чтобы наиболее полно соответствовать современным формулам настройки. Здесь преимущество за многоканальными аппаратами;

- слуховой аппарат для детского слухопротезирования должен адекватно воспроизводить речь различной громкости – от тихой, до громкой. Аппараты с компрессией в широком динамическом диапазоне позволяют добиться наиболее комфортного звучания речи;

- эффективного и точного ограничения выходного уровня звукового давления (ВУЗД) СА можно добиться путем компрессии по выходу (АРУ, AGC-O). Следует избегать назначения детям аппаратов без ограничения ВУЗД, либо аппаратов, использующих для этого системы пик-клиппирования;

- слуховой аппарат для детского слухопротезирования должен иметь значительную гибкость настройки для того, чтобы обеспечить адаптацию настроек к постоянно меняющимся характеристикам слуха ребенка. Программируемые многоканальные аппараты наиболее полно удовлетворяют этим требованиям.

В связи со значительным ростом наружного уха в течение первых лет жизни ребенка аппаратами выбора являются  заушные слуховые аппараты, как более надежные, по сравнению с внутриушными, менее сложные в обращении, реже вызывающие обратную связь и обладающие набором функций, необходимых ребенку (телефонная катушка, аудиовход и др.). Детям раннего возраста внутриушные аппараты просто физически невозможно изготовить вследствие узкого слухового прохода. Опасность травм наружного уха во время игр, занятий физкультурой также служит противопоказанием к применению внутриушных слуховых аппаратов. Внутриушные слуховые аппараты можно рекомендовать, взвесив все «за» и «против», по достижении ребенком возраста 8-10 лет, когда рост наружного уха не так стремителен. После подбора слухового аппарата ребенку дальнейшая более тонкая настройка аппарата может проводиться после консультаций и занятий с сурдопедагогом.

# Выбор типа и модели  слухового аппарата

Любая методика, используемая при выборе параметров электроакустической коррекции, должна обеспечивать адекватное усиление окружающих звуков, особенно речи, до комфортного уровня. Для достижения этой цели слуховой аппарат должен иметь амплитудно-частотные характеристики, которые могли бы компенсировать снижение слуха, возникшее в результате той или иной патологии.

Методики предписания параметров электроакустической коррекции должны соответствовать следующим основным требованиям:

- расчет частотных характеристик и характеристик усиления должен базироваться на результатах проведения тональной пороговой аудиометрии;

- методики должны предусматривать достижение усиления всех частотных полос до субъективных уровней равной громкости, что подразумевает доведение усредненного спектра речи до комфортного уровня восприятия. Усиление, используемое в слуховом аппарате, должно обеспечивать максимальную разборчивость речи в каждом конкретном случае протезирования;

- методики должны быть эффективны при слухопротезировании больных с широким диапазоном аудиометрических данных (рельефом аудиограммы), наличием нарушений функции громкости;

- необходима верификация данных коррекции, основанных на использовании методики предписания параметров усиления, наряду с использованием речевых тестов, для окончательной оценки эффективности слухопротезирования.

Выбор конкретной модели СА должен быть доказательным. Это означает, что после получения аудиологических данных по методике предписания параметров коррекции готовятся несколько (чаще три) моделей слуховых аппаратов и после их сравнительной оценки определяется наиболее эффективный вариант. Взрослый пациент наиболее эффективную модель выбирает по комфортности звучания в сочетании с максимально достигнутой разборчивостью речи. Сравнение протоколов пробной электроакустической коррекции у детей происходит в результате проведения специального занятия с сурдопедагогом. Для уточнения первичной настройки аппарата у детей рекомендуется учет замеров в реальном ухе, так как маленький объем наружного слухового прохода способствует дополнительному усилению, особенно в области низких частот.

Предварительное изготовление индивидуальных ушных вкладышей является обязательным условием перед выбором модели слухового аппарата. Материал и тип вкладыша определяются индивидуально. В современных программах подбора программируемых и цифровых аппаратов после внесения данных аудиометрии предписываются специальные параметры вкладышей: наличие вентильного отверстия и его диаметр, длина вкладыша, использование демпферов и т.д.

Детям с аномалиями развития наружного и среднего уха может понадобиться слуховой аппарат с костным вибратором.

Внутриушные и внутриканальные аппараты в основном используют взрослые пациенты, имеющие относительно небольшие степени нарушения слуха. Иногда использование внутриканальных аппаратов может быть рекомендовано детям и подросткам с аналогичными нарушениями слуха, когда внешний вид аппаратов у детей, посещающих массовые детские учреждения, становится травмирующим моментом и является причиной невротической трансформации личности. При выборе типа аппарата необходимо учитывать психологические особенности конкретного индивида.

В адаптационном периоде (периоде, наступающем сразу после выбора СА) должны произойти трансформация первичной настройки СА в оптимальную и формирование сбалансированного режима использования СА, максимально отвечающего поставленным задачам (педагогическим, психологическим, социальным).

Различие адаптационных возможностей инвалидов определяет различный темп достижения окончательной настройки и режима СА.

За этот период одновременно происходит два встречных процесса: инвалид привыкает к новым слуховым ощущениям и учится различать звуки и речь, воспринимаемые через слуховые аппараты, накапливает слуховой опыт и формулирует свои пожелания, а врач-сурдолог изменяет настройку СА в соответствии с этими пожеланиями и другими критериями эффективности слухопротезирования. Чем больше возможностей настройки имеет аппарат, тем успешней пройдет адаптационный период.

Первичная настройка в первую очередь ориентирована на комфортность звучания. Постепенно можно добавить вносимое усиление, уточнить параметры компрессии и использовать весь частотный диапазон аппаратов для достижения максимальной разборчивости речи, в том числе в сложной акустической обстановке (на фоне разных видов шума).

В современных программах настройки программируемых и цифровых слуховых аппаратов необходимо не только правильно определить уровень адаптации пациента для первичной настройки данных аппаратов, но и предусмотреть своевременное изменение параметров. Так, например, при начальном уровне пользования в слуховых аппаратах преобладает усиление речевых частот, а «экстремальные» частоты (самые низкие и самые высокие) специально подавлены, так как именно они чаще всего вызывают дискомфортные ощущения. При отсутствии дискомфорта переход с одного уровня на другой может осуществляться не через месяцы, а через недели и даже дни.

Несмотря на то, что в основе любого подхода, избранного для выявления параметров коррекции, лежит главная цель – улучшение разборчивости речи, предъявляемой на уровнях интенсивности, соответствующих используемым в обычных разговорных ситуациях, – применение речевых тестов может лишь подтвердить, адекватны или нет выбранные электроакустические параметры. Кроме того, речевая аудиометрия не позволяет дифференцировать, какие именно электроакустические параметры способствуют повышению разборчивости речи и какие изменения этих параметров могут улучшить результат слухопротезирования. Иными словами, на основании данных речевой аудиометрии, проведенной до применения усиления, оптимальные параметры электроакустической коррекции не могут быть рассчитаны. Следует также помнить, что улучшение разборчивости речи является лишь одним фактором, который отражает эффективность электроакустической коррекции, в то время как для отображения различий в характеристиках СА и соответственно их влияния на эффективность слухопротезирования требуется существенно большая информация.

До настоящего времени все еще остается дискуссионным вопрос о критериях расчета необходимого усиления для конкретного пациента, а именно – решение вопроса о том, что должно быть положено в основу расчета – пороги слышимости, пороги комфорта или пороги дискомфорта. Тем не менее, в практической сурдологии для расчета необходимых параметров электроакустической коррекции, как правило, используются пороги слышимости, определение которых доступно повсеместно.

Вместе с тем ни одна из методик выбора параметров электроакустической коррекции не является оптимальной, и, прежде всего, потому, что обычные СА лишь обеспечивают усиление звуков, но не компенсируют других проблем, связанных с различными патологиями, в частности, с нарушением частотной дискриминации, селективного слушания, реверберации. Широкий спектр форм и степеней нарушений слуха не позволяет четко предсказать параметры коррекции в каждом конкретном случае. Кроме того, не все СА, даже имеющие одинаковые возможности усиления и уровни насыщения звукового давления, позволяют обеспечить одинаковую эффективность. Незначительные, обычно не учитываемые отличия в параметрах гармонических, транзисторных или интермодуляционных искажений, в особенностях частотной полосы или сглаженности амплитудно-частотной характеристики могут взаимодействовать с определенными функциональными нарушениями слуха у конкретного больного, что сопровождается снижением эффективности коррекции. Слухопротезирование, основанное на использовании расчетных характеристик, может служить лишь начальной точкой отсчета для необходимой коррекции.

Методика, использующая данные пороговой аудиометрии в качестве базовых, обычно предусматривает три этапа:

- расчет амплитудно-частотных характеристик, основанный на показаниях аудиометрии;

- преобразование рассчитанных параметров усиления для реального уха в стандартизированные характеристики усиления СА;

- уточнение и сопоставление результатов измерения как функционального усиления (разница в порогах слышимости, определенных в свободном звуковом поле со СА и без него), так и вносимого усиления (разница между уровнем звукового давления, измеренным у барабанной перепонки при включенном СА, и уровнем звукового давления, определенным без СА).

Рассчитанные электроакустические характеристики предназначены для повышения разборчивости речи и качественного восприятия звуков. Однако следует помнить, что даже при установлении этих параметров в реальных условиях необходимо дополнительно подстроить СА для достижения субъективного восприятия качества звуков и разборчивости речи.

Кроме того, методики, основанные на использовании данных тональной пороговой аудиометрии, прежде всего, разработаны для коррекции сенсоневральных нарушений слуха, а точнее, сенсорных (улитковых) нарушений. Предполагается, что при данной патологии имеет место нарушение функции громкости определенной степени, учитываемое в формулах расчета усиления. При кондуктивном и смешанном типах нарушения слуха требования к параметрам усиления СА меняются.

Формулы расчета, основанные на аудиометрических данных, предусматривают использование СА с линейным усилением. В подобных аппаратах характеристики усиления являются линейными до достижения усилителем максимального выхода (насыщения)  либо его ограничения при помощи введения компрессии на входе или выходе. Данные формулы обеспечивают предсказание «среднего» усиления, когда сигнал, подаваемый на микрофон СА, имеет интенсивность, соответствующую среднему уровню обычной речи (около 70 дБ УЗД), предъявленной в тихой обстановке с расстояния в 1 м. Однако большинство формул расчета не предусматривают коррекции в соответствии с обстановкой (окружающий шум, расстояние, с которого предъявляются звуки, и т.д.).

Предполагается, что рассчитанные амплитудно-частотные параметры должны воспроизводиться при настройке конкретного СА и доведении его характеристик до максимально комфортных уровней восприятия.

При использовании методик предписания усиления необходимо знать определение двух отличающихся параметров:

- функциональное усиление – это разница в дБ между порогами слышимости, определенными в свободном звуковом поле при включенном СА и без него при использовании в качестве стимулов «воющих» тонов и двусложных слов. Регулятор громкости устанавливается на уровне, соответствующем уровню комфортной громкости;

- вносимое усиление – это разница в дБ между УЗД, измеренному у барабанной перепонки при включенном СА и без него. Регулятор громкости устанавливается на уровне, соответствующем уровню комфорта.

Правила полуусиления (Lybarger, 1944) – основано на определении аудиометрических порогов и доведении среднего уровня разговорной речи до уровня комфортного восприятия громкости пользователем.

Формула:

АС/2+(АС-ВС)/4+5 дБ,

где АС и ВС – средняя потеря слуха на 0,5; 1 и 2 кГц; + 5 дБ – резервное усиление (при монауральной коррекции), однако, при бинауральном слухопротезировании резервное усиление повышается до 10 дБ.

Формула Libby (1985)

Для тугоухости I-II степени данный подход предусматривает правило 1/3-усиления; для тугоухости II-III степени используется правило полуусиления; для тугоухости III-IV степени – правило 2/3-усиления.

Формула POGO – предписание усиления и выхода (Mc Candless & Lyregaard, 1983)

Целью данного подхода является обеспечение достаточного усиления и выходной мощности слухового аппарата для больных с сенсоневральной тугоухостью, имеющих пороги слышимости меньше 80 дБ нПС. Формула POGO предусматривает расчет усиления и выходной мощности на основании результатов аудиометрии, практическое применение полученных значений, окончательную проверку акустических параметров.

При расчете усиления по значениям ПС по воздуху (дБ нПС) используются следующие уравнения:

0,5х(ПС 250 Гц) – 10 дБ;

0,5х(ПС 500 Гц) –  5 дБ;

0,5х(ПС 1000 Гц);

0,5х(ПС 2000 Гц);

0,5х(ПС 3000 Гц);

0,5х(ПС 4000 Гц).

При расчете усиления по значениям порогов дискомфорта (ПД) используется следующее уравнение: (ПД 0,5 кГц + ПД 1 кГц + ПД 2 кГц)/3.

Значения должны быть переведены в дБ УЗД путем прибавления поправки в 4 дБ.

Формула POGO II (Schartz, Lyregaard & Lundh, 1988)

При тугоухости, превышающей 65 дБ нПС, рекомендуется к усилению добавить 1/2 разности между порогом слышимости и 65 дБ нПС.

# Т а б л и ц а  4. Перевод полученных значений в реальное вносимое усиление

| Частота, Гц | Формула |
| --- | --- |
| 250 | 1/2 ПС + 1/2 (ПС – 65) – 10 |
| 500 | 1/2 ПС + 1/2 (ПС – 65) – 5 |
| 1000 | 1/2 ПС + 1/2 (ПС – 65) |
| 2000 | 1/2 ПС + 1/2 (ПС – 65) |
| 3000 | 1/2 ПС + 1/2 (ПС – 65) |
| 4000 | 1/2 ПС + 1/2 (ПС – 65) |

Формула BERGER (1976, пересмотрено в 1988)

Данная формула представляет собой модификацию метода Lybarger и основывается на предположении о нормальном диапазоне интенсивности речи 55-75 дБ УЗД. При этом правило полуусиления применяется не к усредненным тональным порогам, а к отдельным частотам. Данный подход позволяет исключить избыточное усиление на низких частотах, обеспечивает оперативное усиление на средних частотах, превышающее  1/2  потери слуха и учитывает особенности моно- и бинаурального протезирования.

# Т а б л и ц а  5. Формула усиления для камеры объемом 2 см3

| Поправка на 2 см3 |
| --- |
| Частота, Гц | Формула | ЗУ | ВУ |
| 500 | ПС/2 | + 10 | + 10 |
| 1000 | ПС/1,6 + 10 + К | + 10 | + 10 |
| 2000 | ПС/1,5 + 10 + К | + 12 | + 10 |
| 3000 | ПС/1,7 + 10 + К | + 13 | + 10 |
| 4000 | ПС/1,9 | + 10 | + 10 |
| 6000 | ПС/2 | + 10 | + 10 |

Формулы NAL – Национальные Акустические Лаборатории (Byrne & Tonission, 1976) и NAL-R (Byrne & Dillion, 1986)

Формулы NAL представляют собой пересмотренную формулу для расчета реального вносимого усиления. Принцип: усиление речевого спектра, обеспечивающее громкое и комфортное ощущение в широком диапазоне частот. Фактор поправки основан на ослаблении низких частот и подчеркивании средних и высоких частот. Данная формула пользуется популярностью, так как обеспечивает разборчивость речи и комфортность ощущений.

# Т а б л и ц а  6. Формула для расчета требуемого вносимого усиления

| Поправка на 2 см3 |
| --- |
| Частота, Гц | Формула | для РВУ | ЗУ | ВУ |
| 250 | Х + 0,31 ПС | – 17 | + 1 | – 1 |
| 500 | Х + 0,31 ПС | – 8 | + 9 | + 9 |
| 750 | Х + 0,31 ПС | – 3 | + 12 | + 13 |
| 1000 | Х + 0,31 ПС | + 1 | + 16 | + 16 |
| 1500 | Х + 0,31 ПС | + 1 | + 13 | + 14 |
| 2000 | Х + 0,31 ПС | – 1 | + 15 | + 14 |
| 3000 | Х + 0,31 ПС | – 2 | + 22 | + 15 |
| 4000 | Х + 0,31 ПС | – 2 | + 18 | + 13 |
| 6000 | Х + 0,31 ПС | – 2 | + 12 | + 4 |

где Х=0,05х(ПС 500 + ПС 1000 + ПС 2000); РВУ – реальное вносимое усиление

Формула DSL – желаемый уровень ощущения (Seewald & Ross, 1985-1992)

Данный подход был разработан, в первую очередь, для протезирования прелингвальных детей, у которых тяжело добиться достоверных результатов. Принцип: выбрать такое усиление для каждой из частот, которое позволило бы получить средний речевой уровень интенсивности в максимально широком частотном диапазоне. Это полностью компьютеризированная методика, предусматривающая сохранение среднего усредненного спектра речи в памяти компьютера. Компьютерная программа вычисляет усиление, необходимое для обеспечения желаемого уровня восприятия усиленной речи и желаемых значений УЗД в реальном ухе.

# Формула DSL I/O

DSL I/O представляет информацию о входных и выходных характеристиках СА, значениях порога и коэффициента компрессии и, что наиболее важно, обеспечивает параметры компрессии, соответствующие остаточному динамическому диапазону слуховой системы конкретного пациента.

У детей возрастные особенности слуха и акустические свойства наружного уха ребенка должны быть обязательно учтены при расчете параметров СА. Целью расчета усиления СА ребенку является обеспечение возможности слышать как можно более широкий частотный и динамический диапазон. Несомненными преимуществами для детского слухопротезирования обладают слуховые аппараты с компрессией, что подразумевает выбор формулы настройки для нелинейных слуховых аппаратов. Формулы DSL I/O  и  NAL-NL 1 рассчитывают усиление, необходимое для адекватного восприятия речи разного уровня громкости и имеют к тому же возможность введения среднестатистических возрастных поправок в расчет усиления. Индивидуально измеренные значения RECD также можно применять при расчете усиления по формулам DSL I/O и NAL-NL 1.

Для детей можно рекомендовать следующие формулы:

- для маленьких детей – DSL;

- при порогах слышимости меньше 65 дБ нПС – NAL-R;

- при порогах слышимости больше 65 дБ нПС – POGO II/BERGER;

- при полной компрессии – DSL I/O.

Подходы к выбору типа и модели слуховых аппаратов у взрослых и у детей представлены в Приложении 2, 3.

Критерии оценки эффективности слухопротезирования при долгосрочном 
использовании слуховых аппаратов

Оценка эффективности подбора и корректности используемой настройки СА производится по нескольким параметрам: медицинским (определение реально вносимого усиления, исследование разборчивости речи по специальным тестам в свободном звуковом поле и т.д.) и социальным (возможность обучения школьников и студентов, способность работать по своей специальности у взрослых, возможность ведения активной социальной деятельности, особенности общения в семье и др.). Эффективность слухопротезирования у детей оценивается по уровню достигнутого восприятия и развития речи, определяемых сурдопедагогом на контрольных занятиях не реже двух раз в год. При оценке социального эффекта слухопротезирования используются специальные опросники: опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов», предложенный Международной Коллегией Реабилитационной Аудиологии (ICRA) в 2001 году и опросник по качеству жизни MOS SF-36.

Эффективность слухопротезирования определяется как квалифицированным проведением аудиометрических исследований, так и выбором адекватных параметров электроакустической коррекции. И если первое условие сегодня легко реализуется при помощи клинических аудиометров, которыми оснащено практическое здравоохранение, то эффективность выбора адекватных параметров коррекции слуховых нарушений значительно снижена из-за отсутствия унифицированной системы СА и объективных критериев выбора адекватных параметров слухопротезирования.

К объективным критериям выбора адекватных параметров слухопротезирования относятся:

- разборчивость речи в тишине, в шумной обстановке и при групповой беседе;

- естественность восприятия речи, собственного голоса, музыки и звуков окружающей среды;

- способность локализации звука;

- надежное воспроизведение сигналов опасности;

- отсутствие обратной акустической связи.

Значимое влияние на выходные характеристики СА оказывает его звукопроводящая система, что, как правило, не учитывается специалистами. В связи с этим наиболее актуальной на сегодняшний день представляется дальнейшая разработка подходов и методик объективизации выбора параметров и оценки эффективности слухопротезирования, которые могли бы способствовать повышению качества и надежности индивидуальной коррекции.

Специалисты  федеральных учреждений медико-социальной экспертизы при формировании индивидуальной программы реабилитации инвалида с патологией органа слуха и определении его нуждаемости в технических средствах реабилитации должны учитывать заключение сурдолога, выдаваемое ЛПУ (Приложение 2), в котором должны быть отражены следующие позиции:

- характер нарушения слуха (кондуктивная, сенсоневральная, смешанная тугоухость; с/без ФУНГа);

- степень тугоухости; аудиометрические показания потери слуха в децибелах, особенности аудиометрической кривой;

- тип слухового аппарата (аналоговый, цифровой программируемый, цифровой с триммерной настройкой);

- технические характеристики аналогового слухового аппарата (максимальный ВУЗД90, дБ; максимальное акустическое усиление, дБ; частотный диапазон, кГц; регулировка ТНЧ, дБ; регулировка ТВЧ, дБ; регулировка АРУ; регулировка ВУЗД; регулировка пик-клиппирования, дБ; аудиовход; регулятор громкости; режим телефонной катушки и др.);

- технические характеристики цифрового слухового аппарата (максимальный ВУЗД90, дБ; максимальное акустическое усиление, дБ; частотный диапазон, кГц; количество частотных каналов цифровой обработки звука; количество программ прослушивания; аудиовход; общее усиление; регулировка ВУЗД в каждом канале; раздельная регулировка усиления тихих, средних и громких звуков в каждом канале; значение компрессии в каждом канале; регулировка шума; система регулировки обратной связи и динамическое устранение обратной связи; диапазон регулятора громкости; программируемая телефонная катушка; индикатор разряда батареи и переключения программ и др.);

характеристики индивидуального ушного вкладыша.

Таблица № 7

Выбор типа и модели слуховых аппаратов у взрослых

| Степень потери слуха | Аудиометрические показания потери слуха в дб, особенности аудиометрических кривых | Характер нарушения слуха | Показания к протезированию слуховым аппаратом, Да/ Нет | Тип СА, аналоговый, цифровой программированный, цифровой с триммерной настройкой | Технические характеристики СА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | max. ВУЗД 90, дБ | max. усил., дБ | Диапазон частот, кГц | Число каналов компрессии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Слабые и средние потери слуха- до 55 дБ |
| I-II без осложнений | Горизонтальные, нисходящие, восходящие | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость без ФУНГа | + | Аналоговый без АРУ | 123-125 | 55-60 | 0,25-4,5 |  |
| I-II ФУНГ | Горизонтальные, нисходящие, | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Аналоговый с АРУ; Цифровой | 123-125 | 55-60 | 0,25-4,5 |  |
| I-II ФУНГ сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, нисходящие, выпуклые, вогнутые | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 2-4 |
| I-II ФУНГ, с сохранным слухом на низких частотах | Нисходящие, крутонисходящие | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + | Цифровой с подавлением обратной связи+ИУВ с вент. отверстием для открытого протезирования | 119-123 | 45-50 | 0,350-6,0 | 2-4 |
| I-II осложненные периодическим гноетечением | Горизонтальные, восходящие пологонисходящие, | Кондуктивная, смешанная тугоухость | + /_ | Цифровой с подавлением обратной связи+ИУВ с вент. отверстием | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-II сочетанные с эпилепсией, болезнью Меньера* | Горизонтальные, восходящие нисходящие, | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + /_ | Цифровой с WDRC компрессией (ограниченное применение - только по результатам дополнительного обследования) | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 2-4 |
| Средние и сильные потери слуха- до 70 дБ |
| II-III без осложнений | Горизонтальные, нисходящие, восходящие | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость без ФУНГа | + | Аналоговый без АРУ | 125-133 | 55-65 | 0,25-4,5 |  |
| II-III ФУНГ | Горизонтальные, нисходящие, | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Аналоговый с АРУ; | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,0 |  |
| II-III ФУНГ сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, нисходящие, выпуклые, вогнутые | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,5 | 2-4 |
| II-III ФУНГ, с сохранным слухом на низких частотах | Нисходящие, крутонисходя- щие | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + | Цифровой с подавлением обратной связи + ИУВ с вент. отверстием для открытого протезирования | 125-133 | 55-65 | 0,35-6,0 | 2-4 |
| II-III сочетанные с эпилепсией, болезнью Меньера* | Горизонтальные, восходящие нисходящие, | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + /_ | Цифровой с WDRC компрессией (ограниченное применение - только по результатам дополнительного обследования) | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,0 | 2-4 |
| II-III осложненные периодическим гноетечением | Горизонтальные, восходящие пологонисходящие | Кондуктивная, смешанная тугоухость | + /_ | Цифровой с динамическим подавлением обратной связи (без снижения усиления)+ИУВ с вент. отверстием | 125-133 | 55-65 | 0,25-4,5 | 2-4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сильные потери слуха - до 85 дБ |
| III-IV без осложнений | Горизонтальные, нисходящие, | Смешанная, сенсоневральная тугоухость без ФУНГа | + | Аналоговый без АРУ | 133-136 | 60-70 | 0,250-4,5 |  |
| III-IV ФУНГ | Горизонтальные, нисходящие, | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Аналоговый с АРУ | 133-136 | 60-70 | 0,250-5,0 |  |
| III-IV сочетанные с эпилепсией, болезнью Меньера* | Горизонтальные, нисходящие | Смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + /_ | Цифровой с WDRC компрессией (ограниченное применение - только по результатам дополнительного обследования) | 132-136 | 60-70 | 0,25-5,5 | 2-4 |
| III-IV ФУНГ сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, нисходящие, выпуклые, вогнутые | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой с триммерной настройкой | 133-136 | 60-70 | 0,200-5,0 | 2-4 |
| Тяжелые потери слуха более 85 дБ |
| IV-глухота Без осложнений | Горизонтальные, обрывистые | Смешанная, сенсоневральная тугоухость (глухота) без ФУНГа | + | Аналоговый без АРУ, | 136-140 | 70-80 | 0,200-5,0 0,100-4,5 |  |
| IV-глухота ФУНГ сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, обрывистые | Сенсоневральная тугоухость (глухота) с ФУНГом | + | Аналоговый с АРУ бинаурально, Цифровой бинаурально | 136-140 | 70-80 | 0,200-5,0 0,100-4,5 |  |
| IV-глухота ФУНГ, Низкая разборчивость речи менее 65% |  |  | + /_ | кохлеарная имплантация + цифровой СА |  |  |  |  |
| Тотальная глухота |  |  | + /_ | Кохлеарная имплантация |  |  |  |  |

Специалисты федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы должны знать, что при выборе типа и модели слухового аппарата необходимо учитывать:

- степень потери слуха;

- наличия осложнений;

- наличия сопутствующей патологии (болезнь Меньера, эпилепсия и др.);

- наличия ФУНГ;

- данные аудиометрических показаний потери слуха в дБ и особенности аудиометрических кривых;

- характер нарушения слуха (тип тугоухости: кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом, или без ФУНГа).

Ориентировочные данные выбора типа и модели СА у взрослых представлены в таблице № 7.

Показаниями к протезированию аналоговыми слуховыми аппаратами без АРУ являются:

Слабые и средние потери слуха до 55дБ (1-2 степень тугоухости); средние и сильные потери слуха до 70 дБ (2-3 степень тугоухости); сильные потери слуха до 85 дБ  3-4 степень тугоухости); тяжелые потери слуха более 85дБ (4 степень тугоухости) при различных типах тугоухости и при отсутствии осложнений.

При этом технические характеристики аналоговых слуховых аппаратов определяются вышеуказанными показаниями.

Показаниями к протезированию аналоговыми слуховыми аппаратами с АРУ являются:

Слабые и средние потери слуха до 55дБ (1-2 степень тугоухости); средние и сильные потери слуха до 70 дБ (2-3 степень тугоухости); сильные потери слуха до 85 дБ (3-4 степень тугоухости); при наличии ФУНГа.

При тяжелых потерях слуха более 85дБ (4 степень тугоухости) при  наличии ФУНГа, сопровождающегося низкой разборчивостью речи, показано протезирование аналоговыми слуховыми аппаратами с АРУ бинаурально.

Технические характеристики аналоговых слуховых аппаратов представлены в таблице № 7.

Показаниями к протезированию цифровыми слуховыми аппаратами

являются:

- слабые и средние потери слуха до 55дБ (1-2 степени тугоухости) при наличии:

  - ФУНГ, сопровождающегося низкой разборчивостью речи;

  - ФУНГ с сохраненным слухом на низких частотах;

  - осложнений в виде гноетечения;

  - сочетание тугоухости с эпилепсией, или болезнью Меньера;

    - средние и сильные потери слуха до 70 дБ (2-3 степени тугоухости ) при наличии:

  - ФУНГ, сопровождающегося низкой разборчивостью речи;

  - ФУНГ с сохраненным слухом на низких частотах;

  - осложнений в виде гноетечения;

  - сочетание тугоухости с эпилепсией, или болезнью Меньера;

- сильные потери слуха до 85дБ (3-4 степени тугоухости) при наличии:

  - ФУНГ, сопровождающегося низкой разборчивостью речи;

  - ФУНГ с сохраненным слухом на низких частотах;

  - осложнений в виде гноетечения;

  - сочетание тугоухости с эпилепсией, или болезнью Меньера;

    - тяжелые потери слуха более 85дБ:

  - ФУНГ, сопровождающегося низкой разборчивостью речи показано бинауральное слухопротезирование;

  - ФУНГ с низкой разборчивостью речи менее 65%, слухопротезирование после проведения кохлеарной имплантации.

Технические характеристики цифровых слуховых аппаратов представлены в таблице № 7.

Варианты моделей цифровых  слуховых аппаратов  зависят от степени тугоухости, данных аудиометрического обследования.

Ориентировочные данные выбора типа и модели слухового аппарата у детей представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

# Выбор типа и модели слуховых аппаратов у детей

| Степень потери слуха | Аудиометрические показания потери слуха в дб, особенности аудиометрических кривых | Характер нарушения слуха | Показания к протезированию слуховым аппаратом, Да/ Нет | Тип СА, аналоговый, цифровой программированный, цифровой с триммерной настройкой | Технические характеристики СА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | max. ВУЗД 90, дБ | max. усил., дБ | Диапазон частот, кГц | Число каналов компрессии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Слабые и средние потери слуха - до 55 дБ |
| I-II без осложнений | Горизонтальные, нисходящие, восходящие | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость без ФУНГа | + | Цифровой с триммерной настройкой | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 1-2 |
| I-II ФУНГ | Горизонтальные, нисходящие, | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 1-2 |
| I-II ФУНГ, сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, нисходящие, выпуклые, вогнутые | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 4 |
| I-II ФУНГ, с сохранным слухом на низких частотах | Нисходящие, крутонисходя- щие | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + | Цифровой с подавлением обратной связи + ИУВ с вент. отверстием для открытого протезирования | 119-123 | 45-50 | 0,350-6,0 | 2-4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-II осложненные периодическим гноетечением | Горизонтальные, восходящие, пологонисходя- щие | Кондуктивная, смешанная тугоухость | + /_ | Цифровой с подавлением обратной связи + ИУВ с вент. отверстием | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 2 |
| I-II сочетанные с эпилепсией, болезнью Меньера* | Горизонтальные, восходящие, нисходящие, | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + /_ | Цифровой с WDRC компрессией (ограниченное применение - только по результатам дополнительного обследования) | 119-125 | 50-58 | 0,250-5,5 | 4 |
| Средние и сильные потери слуха - до 70 дБ |
| II-III без осложнений | Горизонтальные, нисходящие, восходящие | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость без ФУНГа | + | Цифровой с триммерной настройкой | 125-133 | 55-65 | 0,2-5,5 | 1-2 |
| II-III ФУНГ | Горизонтальные, нисходящие, | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,5 | 1-2 |
| II-III ФУНГ, сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, нисходящие, выпуклые, вогнутые | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,5 | 4 |
| II-III ФУНГ, с сохранным слухом на низких частотах | Нисходящие, крутонисходя- щие | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + | Цифровой с подавлением обратной связи + ИУВ с вент. отверстием для открытого протезирования | 125-133 | 55-65 | 0,35-6,0 | 4 |
| II-III сочетанные с эпилепсией, болезнью Меньера* | Горизонтальные, восходящие нисходящие, | Кондуктивная, смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + | Цифровой с WDRC компрессией (ограниченное применение - только по результатам дополнительного обследования) | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,5 | 4 |
| II-III, осложненные периодическим гноетечением | Горизонтальные, восходящие пологонисходящие | Кондуктивная, смешанная тугоухость | + | Цифровой с динамическим подавлением обратной связи (без снижения усиления)+ИУВ с вент. отверстием | 125-133 | 55-65 | 0,25-5,5 | 2-4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сильные потери слуха - до 85 дБ |
| III-IV, без осложнений | Горизонтальные, нисходящие, | Смешанная, сенсоневральная тугоухость без ФУНГа | + | Цифровой с триммерной настройкой | 132-136 | 60-70 | 0,2-5,0 | 1-2 |
| III-IV, ФУНГ | Горизонтальные, нисходящие, | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой с подавлением обратной связи | 132-136 | 60-70 | 0,25-5,5 | 1-2 |
| III-IV, сочетанные с эпилепсией, болезнью Меньера* | Горизонтальные, нисходящие | Смешанная, сенсоневральная тугоухость с ФУНГом и без ФУНГа | + /_ | Цифровой с WDRC компрессией, с подавлением обратной связи (ограниченное применение - только по результатам дополнительного обследования) | 132-136 | 60-70 | 0,25-5,5 | 2-4 |
| III-IV, ФУНГ сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, нисходящие, выпуклые, вогнутые | Сенсоневральная тугоухость с ФУНГом | + | Цифровой с подавлением обратной связи | 132-136 | 60-70 | 0,25-5,5 | 4 |
| Тяжелые потери слуха более 85 дБ |
| IV-глухота Без осложнений | Горизонтальные, обрывистые | Смешанная, сенсоневральная тугоухость (глухота) без ФУНГа | + | Цифровой с подавлением обратной связи, | 138-142 | 70-80 | 0,1-4,5 | 1-2 |
| IV-глухота ФУНГ сопровожд. низкой разборчивостью речи | Горизонтальные, обрывистые | Сенсоневральная тугоухость (глухота) с ФУНГом | + | Цифровой с подавлением обратной связи бинаурально | 138-142 | 70-80 | 0,1-4,5 | 4 |
| IV-глухота ФУНГ, Низкая разборчивость речи менее 65% |  |  | + /_ | кохлеарная имплантация + цифровой СА |  |  |  |  |
| Тотальная глухота |  |  | + /_ | Кохлеарная имплантация |  |  |  |  |

Из представленных в таблице № 8 данных видно, что у детей при различных степенях потери слуха показано протезирование цифровыми слуховыми аппаратами различных типов и моделей технические характеристики, которых зависят от степени потери слуха у ребенка, типа тугоухости, наличия. Или отсутствия ФУНГа, сохранностью слуха на низких частотах, наличия осложнений в виде периодического гноетечения, сочетанием тугоухости с эпилепсией, или болезнью Меньера.

Для обеспечения качества проведения медико-социальной экспертизы и решения вопросов реабилитации инвалидов с тугоухостью, представляется целесообразным создание на уровне ФГУ « Главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Федерации» и на уровне ФГУ « Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» специализированных кабинетов для проведения аудиологического и сурдологического обследования освидетельствуемых, а так же ввод в штатное расписание ФГУ «ГБ МСЭ « специалистов –отоларингологов, аудиологов, сурдологов.

Приложение 1

Технические характеристики слуховых аппаратов, представленных 
                                                    на отечественном рынке

| № | Наименование изделия | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Аналоговые и цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные |
| 1. | Аналоговый слуховой аппарат заушный сверхмощный H 70 Super D (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 137 дБ Максимальное акустическое усиление 79 дБ Частотный диапазон 0,25-5,7 кГц Регулировка ТНЧ ≥ 15 дБ Регулировка ТВЧ ≥ 10 дБ Регулировка пик-клиппирование PC≥ 15 дБ Неоперативный регулятор усиления GC ≥ 15 дБ Аудиовход Регулятор громкости Режим телефонной катушки |
| 2. | Аналоговый слуховой аппарат заушный сверхмощный без АРУ «Аудит-РРL» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 138дБ Максимальное усиление: не менее 72 дБ Диапазон частот: 0,15-4,5 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Глубина регулировки ВУЗД: 15 дБ Аппарат имеет: катушку индуктивности для разговоров по телефону, переключатель О-Т-М; импортные микрофон и телефон |
| 3. | Аналоговый слуховой аппарат карманный сверхмощный воздушной проводимости «РИТМ-К31» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 139дБ Максимальное усиление: 80 дБ Диапазон частот: 0,15-3,8 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка ТВЧ: наличие Регулировка АРУ: наличие Аппарат имеет: индукционную катушку для переговоров по телефону |
| 4. | Аналоговый слуховой аппарат карманный сверхмощный костной проводимости «К-11К» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 145 дБ Максимальное усиление: 75 дБ Диапазон частот: 0,15-3,6 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка ТВЧ: наличие Глубина регулировки ВУЗД: 15 дБ Аппарат имеет: регулятор громкости, индукционную катушку для разговоров по телефону, переключатель М-Т, выключатель питания (0-I) |
| 5. | Аналоговый слуховой аппарат заушный сверхмощный У-08 «Соната» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 138 дБ Максимальное акустическое усиление 76 дБ Частотный диапазон 0,075-4,7 кГц Регулировки: ТНЧ 25 дБ АРУ 15 дБ Пик-клиппирование (ВУЗД) 22 дБ Аудиовход |
| 6. | Аналоговый слуховой аппарат заушный сверхмощный 380 Р – «Исток-Отикон» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 139 дБ Максимальное акустическое усиление 77 дБ Частотный диапазон 0,25-4,9 кГц Регулировки: ТНЧ 18 дБ АРУ 15 дБ Пик-клиппирование (ВУЗД) 18 дБ Аудиовход |
| 7. | Аналоговый слуховой аппарат заушный сверхмощный 390 PL – «Исток-Отикон» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 139 дБ Максимальное акустическое усиление 75 дБ Частотный диапазон 0,08-4,8 кГц Регулировки: ТНЧ 18 дБ АРУ 15 дБ Пик-клиппирование (ВУЗД) 18 дБ Аудиовход |
| 8. | Аналоговый слуховой аппарат карманный сверхмощный 178 PP-AO Amiga Siemens, Германия («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 80 дБ Частотный диапазон 0,15-3,4 кГц Регулировки: ТНЧ 15 дБ АРУ по выходу или ограничение ВУЗД 15 дБ |
| 9. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный SUMO DM (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 82 дБ Частотный диапазон 0,1-4,9 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 8 Кол-во программ прослушивания 3 Аудиовход Общее усиление, Регулировка ВУЗД в каждом канале Раздельная регулировка усиления тихих, средних и громких звуков в каждом канале Значение компрессии в каждом канале Трехуровневая регулировка шума Система регулировки обратной связи и динамическое устранение обратной связи Диапазон регулятора громкости Программируемая телефонная катушка Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ Световой индикатор состояния Регулятор громкости Комплектация: слуховой аппарат, 2 батарейки, 3 ушных вкладыша. Срок гарантийного сервисного обслуживания: 12 месяцев со дня выдачи инвалиду |
| 10. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный AUREUS X (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 78 дБ Частотный диапазон 0,2-4,6 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 4 Кол-во программ прослушивания 2 Аудиовход Общее усиление, Регулировка ВУЗД в каждом канале Раздельная регулировка усиления тихих и громких звуков в каждом канале Динамическое подавление обратной связи Регулятор параметров компрессии в каждом канале Регулировка частоты разделения каналов Система шумоподавления Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Индикатор разряда батареи и переключения программ Регулятор громкости |
| 11. | Цифровой слуховой аппарат триммерный заушный сверхмощный ASSISTA X (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 76 дБ Частотный диапазон 0,2-4,6 кГц Регулировка усиления GC Регулировка усиления низких и высоких частот Регулировка АРУ по выходу Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Переключение программ |
| 12. | Цифровой слуховой аппарат заушные сверхмощный 2-х канальные «Bravo B 32-VC» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 138 дБ Максимальное усиление: 70 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 2 Количество программ прослушивания: 2 Диапазон частот: 0,1-5,1 кГц Аппарат имеет: регулятор громкости, значение компрессии в каждом из каналов; очень низкое потребление тока; эффективную система регулирования обратной связи |
| 13. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный многоканальный «Бриз-44SP» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 138 дБ Максимальное усиление: 78 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 4 Количество программ прослушивания: 4 Диапазон частот: 0,1-4,8 кГц Аудиовход Программируемые параметры: общие усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков, значении компрессии в каждом их каналов, возможность шумоподавления и подавления обратной связи. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, возможность отключения регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи и переключения программ |
| 14. | Цифровой слуховой аппарат триммерный сверхмощный Digitrim 22 XP (Сименс, Германия) (ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон») | Максимальный ВУЗД90 137 дБ Максимальное акустическое усиление 78 дБ Частотный диапазон 0,10-4,90 кГц Регулировки: усиления; высоких и низких частот; АРУ Аудиовход |
| 15. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный MUSIC PRO SP (Сименс, Германия) (ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон») | Максимальный ВУЗД90 138 дБ Максимальное акустическое усиление 78 дБ Частотный диапазон 0,14-5,75 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука – 2 Кол-во программ прослушивания – 3 Аудиовход Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков, значение компрессии в каждом из каналов, возможность шумоподавления. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи, индикатор переключения программ. |
| 16. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный SUMO DM (Oticon, Дания) (ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон») | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 82 дБ Частотный диапазон 0,1-5,0 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука – 2 Кол-во программ прослушивания – 3 Аудиовход Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков, значение компрессии в каждом из каналов, возможность шумоподавления. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи, индикатор переключения программ |
| 17. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный Supero 412 (Фонак) (ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон») | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 80 дБ |
| 18. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный Supero 412 (Фонак) (ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон») | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 80 дБ |
| 19. | Цифровой программируемый заушный слуховой аппарат, двухканальный, для компенсации сильных потерь слуха с любыми типами аудиометрических кривых У-224-«Санта» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 134 Максимальное акустическое усиление, дБ 70 Диапазон частот, кГц 0,1- 5,0 Кол-во каналов 2 Кол-во программ 4 Программируемые параметры: усиление тихих, средней громкости и громких звуков в 2 каналах, регулировка частот разделения каналов, двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале, широкополосная АРУ по выходу, система снижения шумов микрофона, система устранения акустической обратной связи. Звуковая индикация разряда элемента питания, переключения программ прослушивания |
| 20. | Цифровой программируемый заушный слуховой аппарат, четырехканальный, для компенсации сильных потерь слуха с любыми типами аудиометрических кривых У-244 "Санта " («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 134 Максимальное акустическое усиление, дБ 70 Диапазон частот, кГц 0,1- 5,0 Кол-во каналов 4 Кол-во программ 4 Программируемые параметры: усиление тихих, средней громкости и громких звуков в 4 каналах, регулировка частот разделения каналов, двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале, широкополосная АРУ по выходу, система снижения шумов микрофона, система устранения акустической обратной связи. Звуковая индикация разряда элемента питания, переключения программ прослушивания |
| 21. | Цифровой триммерный заушный слуховой аппарат, одноканальный, для компенсации сильных потерь слуха, в том числе с выраженным ФУНГом Т-212 «Санта» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 135 Максимальное акустическое усиление, дБ 68 Диапазон частот, кГц 0,2- 5,5 Настройки: ТНЧ, ТВЧ, АРУ по входу, АРУ по выходу Регуляторы и переключатели: РУ, О-Т-М |
| 22. | Цифровой триммерный заушный слуховой аппарат, одноканальный, для компенсации тяжелых и глубоких потерь слуха, в том числе с выраженным ФУНГом Т-312 "Санта " («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 138 Максимальное акустическое усиление, дБ 75 Диапазон частот, кГц 0,1- 6,0 Настройки: ТНЧ, ТВЧ, АРУ по входу, АРУ по выходу Регуляторы и переключатели: РУ, О-Т-М |
| 23. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный Supero 412 Phonak, Швейцария («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 80 дБ Кол-во каналов цифровой обработки звука – 5 Кол-во программ прослушивания – 5 (3+Т+МТ) Частотный диапазон 0,1-4,7 кГц Аудиовход, совместимый с FM-системами Программируемые параметры: общее усиление, регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом из 5 каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков, значение компрессии в каждом из 5 каналов, 5-канальное цифровое шумоподавление, выбор стратегии обработки сигнала, двойная система подавления обратной связи. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи и переключения программ. |
| 24. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный Smile Plus 120 Bernafon, Швейцария («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 136 дБ Максимальное акустическое усиление 74 дБ Кол-во каналов цифровой обработки звука – 2 Кол-во программ прослушивания – 2 Частотный диапазон 0,1-4,8 кГц Аудиовход, совместимый с FM-системами Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков, значение компрессии в каждом из каналов, 5-полосный эквалайзер, частота разделения каналов, подавление обратной связи. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи и переключения программ. |
| 25. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный Sumo DM Oticon, Дания («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 140 дБ Максимальное акустическое усиление 82 дБ Кол-во каналов цифровой обработки звука – 8 Кол-во программ прослушивания – 3 Частотный диапазон 0,1-4,9 кГц Аудиовход, совместимый с FM-системами Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из 8 каналов, раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков, значение компрессии в каждом из 8 каналов, трехуровневая система 8-канального цифрового шумопонижения, выбор идентичности (наиболее подходящего варианта настройки), двойная система подавления обратной связи. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковой и световой индикаторы разряда батареи и переключения программ, достижения предпочтительного уровня громкости. |
| 26. | Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный Prisma 2SP Siemens, Германия («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 137 дБ Максимальное акустическое усиление 79 дБ Кол-во каналов цифровой обработки звука – 4 Кол-во программ прослушивания – 2+Т Частотный диапазон 0,1-4,8 кГц Аудиовход, совместимый с FM-системами Программируемые параметры: общее усиление, выбор метода ограничения ВУЗД (в т.ч. многоканальное ограничение), раздельное усиление тихих и громких звуков, значение компрессии в каждом из 4 каналов, возможность шумоподавления, изменение частоты разделения каналов, двойная система подавления обратной связи, система распознавания речи. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикаторы разряда батареи и переключения программ, достижения предпочтительного уровня громкости. |
| Аналоговые и цифровые слуховые аппараты заушные мощные |
| 27. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный H 17 PP (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 131 дБ Максимальное акустическое усиление 66 дБ Частотный диапазон 0,2-5,9 кГц Регулировка ТНЧ ≥ 10 дБ Регулировка ВУЗД (РС) ≥ 15 дБ Регулятор громкости Режим телефонной катушки |
| 28. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный электронный воздушного звукопроведения «Октава У-03» (ООО «Перммедтехника», г. Пермь) | Максимальный ВУЗД90 132 дБ Максимальное акустическое усиление 62(5 дБ Частотный диапазон 0,4-4,0 кГц Регулировка ТНЧ 16 дБ Регулировка АРУ, ВУЗД ≥ 10 дБ Отличительные особенности: высокая технология сборки аппарата, гарантирующая высокую надежность; высокие значения максимального выходного уровня звукового давления и степени разборчивости за счет глубокой регулировки тембра; высокочувствительная индукционная катушка, обеспечивающая большую громкость при разговоре по телефону; регулировка по низким частотам, позволяющая достичь высокой точности настройки аппарата; наличие переключателя О-Т-М, позволяющего воспринимать как разговор по телефону, так и окружающие звуки; наличие регулятора усиления, позволяющего изменять диапазон усиления |
| 29. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный электронный воздушного звукопроведения «Форте У-01» (ООО «Перммедтехника», г. Пермь) | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 62(5 дБ Частотный диапазон 0,25-4,3 кГц Регулировка ТНЧ ≥ 10 дБ Регулировка АРУ, ВУЗД ≥ 10 дБ Аппарат рекомендуется для протезирования средних и больших потерь слуха (от 40 до 100 дБ на частоте 1000 Гц) с горизонтальными, пологонисходящими и крутонисходящими пороговыми аудиограммами при тугоухости кондуктивного, смешанного и нейросенсорного типов. Преимущественная область применения - компенсация тяжелых потерь слуха (от 70 до 90 дБ на частоте 1000 Гц). Эффективен при парадоксальном падении разборчивости речи. Может применяться в ряде случаев нейросенсорной тугоухости, осложненной феноменом ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) |
| 30. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный с АРУ «РИТМ-А1» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 134 дБ Максимальное усиление: 68 дБ Диапазон частот: 0,25-4,5 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка АРУ: наличие Аппарат имеет: 2 режима работы: от микрофона «М» и от индукционной катушки «Т» |
| 31. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный без АРУ «РИТМ - М2» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 132 дБ Максимальное усиление: 65 дБ Диапазон частот: 0,2-4,5 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Глубина регулировки ВУЗД: 15 дБ Аппарат имеет: регулятор громкости, переключатель М-Т-О» |
| 32. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный высокочастотный «РИТМ – М1» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 132 дБ Максимальное усиление: 55 дБ Диапазон частот: 0,5-5,7 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Аппарат имеет: регулятор громкости, переключатель N-H-O |
| 33. | Аналоговый слуховой аппарат карманный мощный воздушной проводимости с АРУ «РИТМ-К35» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 133 дБ Максимальное усиление: 76 дБ Диапазон частот: 0,15-5,0 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка ТВЧ: наличие Регулировка АРУ по выходу: наличие Аппарат имеет: индукционную катушку для переговоров по телефону |
| 34. | Аналоговый слуховой аппарат карманный мощный воздушной проводимости без АРУ «РИТМ-К1» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90:136 дБ Максимальное усиление: 72 дБ Диапазон частот: 0,2-3,8 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка ТВЧ: наличие Аппарат имеет: переключатель М-Т-О, регулятор громкости |
| 35. | Аналоговый слуховой аппарат карманный мощный костной проводимости «РИТМ-К1 с КТМ» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 136 дБ Максимальное усиление: 72 дБ Диапазон частот: 0,2-3,8 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка ТВЧ: наличие Аппарат имеет: переключатель М-Т-О, регулятор громкости |
| 36. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный У-05 «Соната» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 75 дБ Частотный диапазон 0,20-4,8 кГц Регулировки: ТНЧ 14 дБ АРУ 15 дБ |
| 37. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный 155 PP AGCI Resound, Дания («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 76 дБ Частотный диапазон 0,20-4,75 кГц Регулировки: ТНЧ 19 дБ ТВЧ 15 дБ АРУ, ВУЗД 18 дБ |
| 38. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный Swing S2+ Siemens, Отикон («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 131 дБ Максимальное акустическое усиление 65 дБ Частотный диапазон 0,160-5,5 кГц Регулировки: ТНЧ 16 дБ ТВЧ 21 дБ АРУ, ВУЗД 18 дБ Регулировка ТНЧ обеспечивается 2 фильтрами (традиционным фильтром НЧ с глубиной регулировки 8 дБ и фильтром с регулируемой частотой среза глубиной 8 дБ – позволяет обеспечить суммарную регулировку ТНЧ в 16 дБ) 2 акустические программы прослушивания |
| 39. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный Swift 100 Oticon, Дания («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 134 дБ Максимальное акустическое усиление 72 дБ Частотный диапазон 0,10-6,150 кГц Регулировки: ТНЧ 32 дБ АРУ, ВУЗД более 18 дБ Регулятор наклона аудиограммы – 4 варианта формирования амплитудно-частотной характеристики для гибкой регулировки НЧ и ВЧ |
| 40. | Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный AF 112 VC Bernafon, Швейцария («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 134 дБ Максимальное акустическое усиление 68 дБ Частотный диапазон 0,11-6,2 кГц Регулировки: ТНЧ 18 дБ АРУ, ВУЗД 28 дБ ТВЧ 18 дБ |
| 41. | Аналоговый слуховой аппарат карманный мощный 176 AO Amiga Siemens, Германия («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 131 дБ Максимальное акустическое усиление 65 дБ Частотный диапазон 0,23-4,5 кГц Регулировки: ТНЧ 18 дБ АРУ по выходу 18 дБ |
| 42. | Цифровой слуховой аппарат заушный мощный ATLAS+BTE POWER (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 133 дБ Максимальное акустическое усиление 71 дБ Частотный диапазон 0,1-5,3 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 2 Кол-во программ прослушивания 3 Аудиовход Общее усиление, Регулировка ВУЗД в каждом канале Раздельная регулировка усиления тихих и громких звуков в каждом канале Регулировка параметров компрессии в каждом канале Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Индикатор разряда батареи и переключения программ |
| 43. | Цифровой слуховой аппарат заушный мощный AUREUS X (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 78 дБ Частотный диапазон 0,2-4,6 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 4 Кол-во программ прослушивания 2 Общее усиление, Регулировка ВУЗД в каждом канале Раздельная регулировка усиления тихих и громких звуков в каждом канале Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления Регулировка параметров компрессии в каждом канале Регулировка частоты разделения каналов Система шумоподавления Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Индикатор разряда батареи и переключения программ |
| 44. | Цифровой слуховой аппарат триммерный заушный мощный ASSISTA X (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 135 дБ Максимальное акустическое усиление 76 дБ Частотный диапазон 0,2-4,6 кГц Регулировка усиления GC Регулировка усиления низких и высоких частот Регулировка АРУ по выходу Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Переключение программ |
| 45. | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные 2-х- канальные «Smile 110» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 131 дБ Максимальное усиление: 67 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 2 Количество программ прослушивания: 2 Диапазон частот: 0,1-5,9 кГц Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом из каналов, динамическое подавление обратной связи без снижения усиления. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи, переключения программ |
| 46. | Цифровой слуховой аппарат заушный мощный многоканальный «Bravissimo BV-18», Widex (Дания) (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 130дБ Максимальное усиление: 65 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 3 Количество программ прослушивания: 3 Диапазон частот: 0,1-6,75 кГц Коэффициент гармоник (типовой) на частотах (%), не более 500 Гц – 0,8 1000 Гц – 0,4 1600 Гц – 0,2 Максимальный выходной уровень звукового давления при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее – 90 Программируемые параметры: раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом их каналов, динамическое подавление обратной связи без снижения усиления, режим телефонной катушки, система подавления шумов микрофона, кнопочный переключатель программ, Стабилизатор звука, цифровой регулятор громкости со звуковым индикатором. Ток потребления, не более 0,6 м Программируемые опции: Индикация разряда элемента питания, переключения программ. |
| 47. | Цифровой слуховой аппарат заушный мощный «Neo-112» (Bernafon, Швейцария) ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон» | Максимальный ВУЗД90 131 дБ Максимальное акустическое усиление 68 дБ Частотный диапазон 0,10-6,0 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 5 Кол-во программ прослушивания 3 Аудиовход Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков, значение компрессии в каждом из каналов, динамическое подавление обратной связи без снижения усиления. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи, индикатор переключения программ. Динамическая обработка звука, близкая к естественной, т.е. имитирующая работу ушной улитки нормально слышащего человека. Описание: миниатюрный двухпрограммный пятиканальный цифровой заушный слуховой аппарат, с регулятором громкости, адаптивной системой подавления шума по 8-ми полосам, гибкие и чрезвычайно точные настройки параметров. NEO 112 – полностью автоматическая цифровая система звукоусиления. Цифровой слуховой аппарат NEO 112 позволяет корректировать практически любой вид сенсоневральной или кондуктивной тугоухости. Наличие двух цифровых преобразователей, 5-ти канальность системы цифровой обработки звукоусиления, мягкой, быстрой и чрезвычайно точной настройки позволяет настраивать каждый аппарат под любую форму тугоухости и добиться высокого качества и естественного звука. Это особенно ярко проявляется в сложных звуковых ситуациях. NEO 112 предлагает: полностью цифровая обработка сигнала; две программы позволяют точно адаптироваться к любой звуковой обстановке; система направленного микрофона для улучшения разборчивости речи и комфортного звучания в шуме; адаптивная система подавления «эффекта обратной связи»; адаптивная система подавления шума по 8-ми полосам; предупреждающий сигнал переключения между программами и разряженностью батареи; автоматический контроль для предохранения от сбоя в настройках; менеджер тихих шумов; возможность использования FM-систем; широкий диапазон частот; высокая точность функций усиления - частота и вход-выход; система смягчения тихих звуков для улучшения комфорта звучания; быстрая и точная настройка аппарата с помощью OASIS plus; активный и пассивный контроль «эффекта обратной связи»; регулятор громкости; «Триквалайзер» для точной настройки аппарата. Для аппаратов NEO 112 необходимы элементы питания №13. Низкий ток потребления, возможность использования детского крючка, миниатюрность, косметический вид, широкий спектр и высокая точность настройки, а также высокое качество и естественность звучания позволяют успешно использовать аппараты во всех возрастных категориях. Срок гарантийного сервисного обслуживания поставляемого товара – 12 месяцев с даты доставки. |
| 48. | Цифровой слуховой аппарат заушный мощный «Music Pro» (Simens, Швейцария) ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон» | Максимальный ВУЗД90 130 дБ Максимальное акустическое усиление 65 дБ Частотный диапазон 0,14-5,75 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 2 Кол-во программ прослушивания 3 Аудиовход Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, раздельное усиление тихих и громких звуков, значение компрессии в каждом из каналов, динамическое подавление обратной связи без снижения усиления. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи, индикатор переключения программ. Динамическая обработка звука, близкая к естественной, т.е. имитирующая работу ушной улитки нормально слышащего человека. |
| 49. | Цифровой слуховой аппарат триммерный мощный Digitrim 22 (Simens, Германия) (ООО «Центр коррекции слуха и речи «Мелфон») | Максимальный ВУЗД90 130 дБ Максимальное акустическое усиление 63 дБ Частотный диапазон 0,18-5,60 кГц Регулировки: усиления; высоких и низких частот; АРУ Аудиовход |
| Аналоговые и цифровые слуховые аппараты заушные и карманные средней мощности |
| 50. | Аналоговый слуховой аппарат заушный средней мощности H 31+AGC (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 122 дБ Максимальное акустическое усиление 55 дБ Частотный диапазон 0,5-6,5 кГц Регулировка ТНЧ ≥ 15 дБ Регулировка АРУ ≥ 15 дБ Регулятор громкости Режим телефонной катушки |
| 51. | Аналоговый слуховой аппарат заушный средней мощности электронный «U-2M1» (ООО «Перммедтехника», г. Пермь) | Максимальный ВУЗД90 126 дБ Максимальное акустическое усиление 54?5 дБ Частотный диапазон 0,2-4,0 кГц Регулировка ТНЧ, АРУ 28 дБ Широкополосный заушный слуховой аппарат с индукционной катушкой. Для слабых и средних потерь слуха с горизонтальной и пологонисходящей или пологовосходящей пороговой тональной аудиограммой. Комплектуется звукопроводящим рожком, защищающим микрофонный вход от ветра. |
| 52. | Аналоговый слуховой аппарат заушный средней мощности с АРУ «РИТМ-А1-1» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 124дБ Максимальное усиление: 55 дБ Диапазон частот: 0,25-4,5 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка АРУ: наличие Аппарат имеет: 2 режима работы: от микрофона «М» и от индукционной катушки «Т» |
| 53. | Аналоговый слуховой аппарат карманный средней мощности воздушной проводимости «РИТМ-К2» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 123 дБ Максимальное усиление: 57дБ Диапазон частот: 0,15-4,8кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка ТВЧ: наличие Аппарат имеет: встроенный переключатель усиления с изменяемым ВУЗД, индукционную катушку для переговоров по телефону |
| 54. | Аналоговый слуховой аппарат заушный средней мощности без АРУ «РИТМ-М3» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 125 дБ Максимальное усиление: 54 дБ Диапазон частот: 0,2-4,5 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Аппарат имеет: регулятор громкости, переключатель N-H-O |
| 55. | Аналоговый слуховой аппарат заушный средней и слабой мощности У-02 «Соната» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный ВУЗД90 125 дБ Максимальное акустическое усиление 60 дБ Частотный диапазон 0,20-4,8 кГц Регулировки: ТНЧ 15дБ АРУ 15 дБ |
| 56. | Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности AUREUS S+ (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 125 дБ Максимальное акустическое усиление 55 дБ Частотный диапазон 0,2-5,3 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 4 Кол-во программ прослушивания 2 Общее усиление, Регулировка ВУЗД в каждом канале Раздельная регулировка усиления тихих и громких звуков в каждом канале Регулировка параметров компрессии в каждом канале Ограничение ВУЗД (АРУ по выходу) Частота разделения каналов Система управления обратной связью Система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня Диапазон регулятора громкости Индикатор разряда элемента питания и переключения программ |
| 57. | Цифровой слуховой аппарат триммерный заушный средней мощности ASSISTA S+ (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 123 дБ Максимальное акустическое усиление 60 дБ Частотный диапазон 0,2-4,5 кГц Ток потребления <0,95 mA Регулировка усиления низких и высоких частот Регулировка АРУ по выходу Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Переключение программ |
| 58. | Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности многоканальный «Bravissimo BV-8» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 131дБ Максимальное усиление: 59 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 3 Количество программ прослушивания: 3 Диапазон частот: 0,1-6,85 кГц Программируемые параметры: общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом их каналов, параметры компрессии в каждом их каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу), частота разделения каналов, система управления обратной связью, система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня. Программируемые опции: Индикация разряда элемента питания, переключения программ |
| 59. | Цифровой слуховой аппарат заушный триммерный средней мощности стандартных размеров «Opus2 P Digital» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 128 дБ; Максимальное усиление: 67 дБ; Диапазон частот: 0,1-5,1 кГц; Регулятор громкости: наличие; Телефонная катушка: наличие; Переключение программ: наличие; Регулировки: Регулировка усиления: наличие; Регулировки высоких и низких частот: наличие; Регулировка АРУ: наличие |
| 60. | Цифровой слуховой аппарат заушный триммерный средней мощности в миниатюрном корпусе «Opus2 P Digital» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 128 дБ; Максимальное усиление: 67 дБ; Диапазон частот: 0,1-5,1 кГц; Регулятор громкости: наличие; Телефонная катушка: наличие; Переключение программ: наличие; Регулировки: Регулировка усиления: наличие; Регулировки высоких и низких частот: наличие; Регулировка АРУ: наличие |
| 61. | Цифровой слуховой аппарат заушный средней и слабой мощности многоканальный «Widex С-8», Widex (Дания) (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 125дБ Максимальное усиление: 50-55 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 3 Количество программ прослушивания: 3 Диапазон частот: 0,1-6,0 кГц Система сохранения контраста для компенсации ФУНГ, 3-х позиционный переключатель режимов - М-МТ-Т, стабилизатор звука, алгоритм оптимизации разборчивости речи, система интенсификации речи, менеджер акустической обратной связи c автоматическим тестом обратной связи, возможность измерения порогов слухового восприятия “In-Situ”, адаптивная система компрессии выходного сигнала, возможность установки оптимальных частот разделения каналов и оптимальной ширины каналов, МТ и Т программы с регулируемой чувствительностью телефонной катушки и фильтром промышленных помех, звуковой индикатор разряда батареи, общее усиление звуков нормальной речи в каждом из каналов, общее усиление громких и тихих звуков в каждом из каналов, регулировка ВУЗД в каждом из каналов, динамическое подавление акустической обратной связи без снижения усиления, автоматический контроль выходного уровня, система интенсификации речи, ток потребления, не более 0,65 мА. |
| 62. | Цифровой программируемый заушный слуховой аппарат, двухканальный, для компенсации средних потерь слуха с любыми типами аудиометрических кривых У-124-«Санта» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 130 Максимальное акустическое усиление, дБ 63 Диапазон частот, кГц 0,1- 5,9 Кол-во каналов 2 Кол-во программ 4 Программируемые параметры: усиление тихих, средней громкости и громких звуков в 2 каналах, регулировка частот разделения каналов, двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале, широкополосная АРУ по выходу, система снижения шумов микрофона, система устранения акустической обратной связи. Звуковая индикация разряда элемента питания, переключения программ прослушивания |
| 63. | Цифровой программируемый заушный слуховой аппарат, четырехканальный, для компенсации средних потерь слуха с любыми типами аудиометрических кривых У-144 "Санта " | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 130 Максимальное акустическое усиление, дБ 63 Диапазон частот, кГц 0,1- 5,0 Кол-во каналов 4 Кол-во программ 4 Программируемые параметры: усиление тихих, средней громкости и громких звуков в 4 каналах, регулировка частот разделения каналов, двойная компрессия (быстрая и медленная) в каждом частотном канале, широкополосная АРУ по выходу, система снижения шумов микрофона, система устранения акустической обратной связи. Звуковая индикация разряда элемента питания, переключения программ прослушивания |
| 64. | Цифровой слуховой аппарат заушный для средних потерь слуха «WIDEX BRAVO B11/B12» Widex, Дания (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 125 дБ Максимальное усиление: 48 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 2 Количество программ прослушивания: 3 Диапазон частот: 0,1-6,0 кГц Аудио вход Менеджер акустической обратной связи, цифровой регулятор громкости с тоновым индикатором, МТ и Т программы с регулируемой чувствительностью телефонной катушки, звуковой индикатор разряда батареи, определение оптимальной частоты разделения каналов, регулировка ВУЗД в каждом отдельном канале – ВЧ и НЧ, регулировка усиления в каждом из 4-х имеющихся диапазонов, ток потребления, не более 0,7 мА. |
| Аналоговые и цифровые слуховые аппараты заушные слабой мощности |
| 65. | Аналоговый слуховой аппарат заушный слабой мощности KA-03A (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 124±4 дБ Максимальное акустическое усиление 50±4,5 дБ Частотный диапазон 0,18-4,0 кГц Регулировка ТНЧ ≥ 15 дБ Регулятор громкости Режим телефонной катушки |
| 66. | Аналоговый слуховой аппарат заушный слабой мощности электронный «U-2M4» (ООО «Перммедтехника», г. Пермь) | Максимальный ВУЗД90 122 дБ Максимальное акустическое усиление 45 дБ Частотный диапазон 0,5-4,0 кГц Регулировка ТНЧ 25 дБ |
| 67. | Аналоговый слуховой аппарат заушный слабой мощности электронный воздушного звукопроведения У-01-«Далс» (ООО «Перммедтехника», г. Пермь) | Максимальный ВУЗД90 127 дБ Максимальное акустическое усиление 51 дБ Частотный диапазон 0,2-5,0 кГц Регулировка ТНЧ 28 дБ |
| 68. | Аналоговый слуховой аппарат заушный слабой мощности без АРУ АС-60-«РИТМ» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 124 дБ Максимальное усиление: 45 дБ Диапазон частот: 0,2-4,0 кГц Регулировка ТНЧ: наличие |
| 69. | Аналоговый слуховой аппарат заушный слабой мощности с АРУ «РИТМ-А1-1» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 124 дБ Максимальное усиление: 55 дБ Диапазон частот: 0,25-4,5 кГц Регулировка ТНЧ: наличие Регулировка АРУ: наличие Аппарат имеет: 2 режима работы: от микрофона «М» и от индукционной катушки «Т» |
| 70. | Цифровой слуховой аппарат заушный слабой мощности AUREUS S+ (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 125 дБ Максимальное акустическое усиление 55 дБ Частотный диапазон 0,2-5,3 кГц Кол-во частотных каналов цифровой обработки звука 4 Кол-во программ прослушивания 2 Общее усиление, Регулировка ВУЗД в каждом канале Раздельная регулировка усиления тихих и громких звуков в каждом канале Регулировка параметров компрессии в каждом канале Ограничение ВУЗД (АРУ по выходу) Частота разделения каналов Система управления обратной связью Система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня Диапазон регулятора громкости Индикатор разряда элемента питания и переключения программ |
| 71. | Цифровой слуховой аппарат триммерный заушный слабой мощности ASSISTA S+ (ООО «Слуховые аппараты и техника. Медсервис») | Максимальный ВУЗД90 123 дБ Максимальное акустическое усиление 60 дБ Частотный диапазон 0,2-4,5 кГц Ток потребления <0,95 mA Регулировка усиления низких и высоких частот Регулировка АРУ по выходу Диапазон регулятора громкости Режим телефонной катушки Переключение программ |
| 72. | Цифровой слуховой аппарат заушный слабой мощности 2-х канальные «Bravo B1» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 121 дБ Максимальное усиление: 41 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 2 Количество программ прослушивания: 2 Диапазон частот: 0,1-6,3 кГц Программируемые параметры: общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом их каналов, параметры компрессии в каждом их каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу), частота разделения каналов, система управления обратной связью, система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня Программируемые опции: Индикация разряда элемента питания, переключения программ |
| 73. | Цифровой слуховой аппарат заушный слабой мощности многоканальные «Bravissimo BV-8» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 123 дБ Максимальное усиление: не менее 59 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: 3 Количество программ прослушивания: 3 Диапазон частот: 0,1-6,85 кГц Программируемые параметры: общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом их каналов, параметры компрессии в каждом их каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу), частота разделения каналов, система управления обратной связью, система снижения шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня Программируемые опции: Индикация разряда элемента питания, переключения программ |
| 74. | Цифровой слуховой аппарат заушный триммерный слабой мощности стандартных размеров «Opus2 P Digital» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 128 дБ; Максимальное усиление: 67 дБ; Диапазон частот: 0,1-5,1 кГц; Регулятор громкости: наличие; Телефонная катушка: наличие; Переключение программ: наличие; Регулировки: Регулировка усиления: наличие: Регулировки высоких и низких частот: наличие; Регулировка АРУ: наличие |
| 75. | Цифровой слуховой аппарат заушный триммерный слабой мощности в миниатюрном корпусе «Opus2 P Digital» (ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», г. Москва) | Максимальный ВУЗД90: 128дБ; Максимальное усиление: 67 дБ; Диапазон частот: 0,1-5,1 кГц; Регулятор громкости: наличие; Телефонная катушка: наличие; Переключение программ: наличие; Регулировки: Регулировка усиление: наличие; Регулировки высоких и низких частот: наличие; Регулировка АРУ: наличие |
| 76. | Цифровой триммерный заушный слуховой аппарат, двухканальный, для компенсации слабых и средних потерь слуха, в том числе с выраженным ФУНГом Т-222 «Санта» («Исток Аудио Трейдинг», г. Фрязино, Московская область) | Максимальный выходной уровень звукового давления, дБ 125 Максимальное акустическое усиление, дБ 55 Диапазон частот, кГц 0,2- 5,5 Настройки: ТНЧ, АРУ по входу 1-го канала, АРУ по входу 2-го канала, АРУ по выходу Регуляторы и переключатели: РУ, О-Т-М |

Приложение 2

Форма справки, выдаваемой лечебно-профилактическим учреждением 
здравоохранения инвалиду с тугоухостью

Справка,

выдаваемая лечебно-профилактическим учреждением 
здравоохранения инвалиду с глухотой, о нуждаемости 
в слуховом аппарате

Справка № _________ от «____» _____________ 200  г. к амб. карте № ___________

Наименование ЛПУ ______________________________________________________________

1. Фамилия, Имя, Отчество ________________________________________________________

2. Дата рождения _______________________________

3. Место жительства, при отсутствии места жительства указывается место пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации (указываемое подчеркнуть)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Контактный телефон ___________________________________________________________

5. Пол (нужное подчеркнуть): мужской, женский

6. Установленный диагноз ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Степень глухоты (I, II, III, IV), вписать:  ____________________

8. Характер нарушения слуха (подчеркнуть): кондуктивная, сенсоневральная, смешанная тугоухость; с/без ФУНГа

9. Данные аудиометрического исследования _________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Метод слухопротезирования (подчеркнуть): монауральное, бинауральное

11. Рекомендации  по обеспечению слуховым аппаратом:

| Характеристики слухового аппарата | Показатели |
| --- | --- |
| Тип слухового аппарата (подчеркнуть) | Аналоговый |
|  | Цифровой программируемый |
|  | Цифровой с триммерной настройкой |
| Вид аналогового слухового аппарата (подчеркнуть) | Заушный сверхмощный |
|  | Заушный мощный |
|  | Заушный средней мощности |
|  | Заушный слабой мощности |
|  | Внутриушный средней мощности |
|  | Внутриушный слабой мощности |
|  | Карманный сверхмощный |
|  | Карманный мощный |
| Вид цифрового слухового аппарата (подчеркнуть) | Заушный сверхмощный |
|  | Заушный мощный |
|  | Заушный средней мощности |
|  | Заушный слабой мощности |
| Тип настройки слухового аппарата (подчеркнуть) | Непрограммируемый СА |
|  | Программируемый СА |

| Технические характеристики аналогового слухового аппарата (вписать) |  |
| --- | --- |
| максимальный ВУЗД90, дБ |  |
| максимальное акустическое усиление, дБ |  |
| частотный диапазон, кГц |  |
| регулировка ТНЧ, дБ |  |
| регулировка ТВЧ, дБ |  |
| регулировка АРУ |  |
| регулировка ВУЗД |  |
| регулировка пик-клиппирования, дБ |  |
| аудиовход |  |
| регулятор громкости |  |
| режим телефонной катушки |  |
| Технические характеристики цифрового слухового аппарата (вписать) |  |
| максимальный ВУЗД90, дБ |  |
| максимальное акустическое усиление, дБ |  |
| частотный диапазон, кГц |  |
| количество частотных каналов цифровой обработки звука |  |
| количество программ прослушивания |  |
| аудиовход |  |
| общее усиление |  |
| регулировка ВУЗД в каждом канале |  |
| раздельная регулировка усиления тихих, средних и громких звуков в каждом канале |  |
| значение компрессии в каждом канале |  |
| регулировка шума |  |
| система регулировки обратной связи и динамическое устранение обратной связи |  |
| диапазон регулятора громкости |  |
| программируемая телефонная катушка |  |
| индикатор разряда батареи и переключения программ |  |
| Характеристики индивидуального ушного вкладыша (вписать) |  |
| Дополнительные характеристики (вписать) |  |

Врач-сурдолог           _______________

М.П.                                       Зав. поликлиникой   _______________